ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации практических работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра
27.03.02 «Управление качеством»,
профиль
«Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Донецк, 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации практических работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра
27.03.02 «Управление качеством»,
профиль
«Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Рассмотрено 

На заседании кафедры
«Управление качеством»

Протокол № 2 от «14» «_09_» 2016г.

Утверждено на заседании

Научно-издательского

Совета ДонНТУ

Протокол № ___ от «___» «_______________» 20__г.

Донецк 2016 г.

УДК 621.317.7
Методические рекомендации по организации практических работ учебной дисциплины профессионального цикла вариативной части ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра  27.03.02 «Управление качеством», профиль «Управление качеством, стандартизация, метрология, сертификация». Сост. Н.И. Цеценова, А.А. Истрати, О.Е. Сокольникова – Донецк: ДонНТУ, 2016 - …. с
В методических рекомендациях изложены основные материалы, которые могут быть полезны студенту при выполнении практических работ по дисциплине «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ».

Составитель: 




Н.И. Цеценова, ст. преподаватель
А.А. Истрати, ассистент

О.Е. Сокольникова, инженер
Ответственный за выпуск:


Рецензент:
СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Классификация средств измерений

и нормируемые метрологические характеристики
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Косвенные однократные измерения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Обработка результатов прямых многократных измерений 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Оценивание неопределенности

результатов прямых многократных измерений
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Национальные стандарты: содержание, виды,

категории. Указатель «Национальные стандарты» и его применение
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Общероссийский классификатор ЕСКД.

Присвоение обозначений изделиям и конструкторским документам

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Единиц физических величин
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Классы точности средств измерений
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Оценивание неопределенности измерений

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Применение закона РФ «О защите прав потребителей»

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример оформления титульного листа отчета по лабораторной работ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры обозначения классов точности
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Критические значения для критерия Граббса

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Значения коэффициентов Стьюдента
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Правила округления погрешности и записи результатов измерений 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Нормативные документы по защите прав потребителя

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара
ПРИЛОЖЕНИЕ З. Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах существенных недостатков

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Перечень консультационных и надзорных органов

по защите прав потребителя

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Пример написания претензии

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И НОРМИРУЕМЫЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Основные понятия и определения 

· соответствии с РМГ 29-99 [1] средство измерений – это техни-ческое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормиро-ванные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хра-нящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение из-вестного интервала времени. 

Средства измерений (СИ), используемые в различных областях науки и техники, чрезвычайно разнообразны. Однако для этого множе-ства можно выделить некоторые общие признаки, присущие всем СИ независимо от области применения. Эти признаки положены в основу различных классификаций СИ, некоторые из них приведены далее. 

Классификация средств измерений По техническому назначению:
Мера физической величины – средство измерений, предназна-ченное для воспроизведения и ( или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выраже-ны в установленных единицах и известны с необходимой точностью;
Различают следующие разновидности мер:
однозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину од-ного размера (например, гиря 1 кг, конденсатор постоянной емкости); многозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины, конденсатор 
переменной емкости); набор мер – комплект мер разного размера одной и той же физиче- 
ской величины, предназначенных для применения на практике как 
4 отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины); 

магазин мер – набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения 

5 различных комбинациях (например, магазин электрических со-противлений). 

4

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установ-ленном диапазоне. Измерительный прибор, как правило, содержит устройство для преобразования измеряемой величины в сигнал измери-тельной информации и его индексации в форме, наиболее доступной для восприятия. Во многих случаях устройство для индикации имеет шкалу со стрелкой или другим устройством, диаграмму с пером или цифровое табло, благодаря которым может быть произведен отсчет или регистрация значений физической величины.
· зависимости от вида выходной величины различают аналоговые 

· цифровые измерительные приборы. 
аналоговый измерительный прибор – это измерительный прибор, показания (или выходной сигнал) которого являются непре-рывной функцией измеряемой величины (например, стрелочный вольт-метр, стеклянный ртутный термометр). 
цифровой измерительный прибор – это измерительный при- 
бор, показания которого представлены в цифровой форме. 
В цифровом приборе происходит преобразование входного анало-гового сигнала измерительной информации в цифровой код, и результат измерения отражается на цифровом табло. 
По форме представления выходной величины (по способу индика-ции значений измеряемой величины) измерительные приборы разделя- 
ют на показывающие и регистрирующие измерительные приборы.
показывающий измерительный прибор – измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений изме-ряемой величины (микрометр, аналоговый или цифровой вольтметр). 
регистрирующий измерительный прибор – измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений измеряемой величины может осуществляться в аналоговой или цифровой форме, в виде диаграммы, путем печатания на бумажной или магнитной ленте (термограф или, например, измерительный при-бор, сопряженный с компьютером, дисплеем и устройством для печата-ния показаний). 
По действию измерительные приборы разделяют на интегрирую-щие и суммирующие. Различают также приборы прямого действия и приборы сравнения 
Измерительный преобразователь – техническое средство с норма- 
тивными метрологическими характеристиками, служащее для преобразо-вания измеряемой величины в другую величину или измерительный сиг-нал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, инди-кации или передачи. Полученные в результате преобразования величина 
5

или измерительный сигнал, не доступны для непосредственного восприя-тия наблюдателем, они определяются через коэффициент преобразования.
Измерительный преобразователь или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной си - стемы), или же применяется вместе с каким-либо средством измерений.
По характеру преобразования различают аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи. По месту в измери-тельной цепи различают первичные и промежуточные преобразователи. Выделяют также масштабные и передающие преобразователи.
Примеры: термопара в термоэлектрическом термометре, измери - тельный трансформатор тока, электропневматический преобразователь.
Измерительная установка – совокупность функционально объ-единенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразова-телей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.
Измерительную установку, применяемую для поверки, называют по-верочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эта-лона, называют эталонной установкой. Некоторые большие измеритель-ные установки называют измерительными машинами, предназначенными для точных измерений физических величин, характеризующих изделие.
Примеры: установка для измерений удельного сопротивления элек-тротехнических материалов, установка для испытаний магнитных мате-риалов.
Измерительная система – совокупность функционально объеди-ненных мер , измерительных приборов, измерительных преобразовате-лей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта и т. п. с целью измерений одной или несколь-ких физических величин , свойственных этому объекту, и выработки из-мерительных сигналов в разных целях.
В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на измерительные информационные, измерительные контролирующие, из-мерительные управляющие системы и др.
Измерительную систему, перестраиваемую в зависимости от изме-нения измерительной задачи, называют гибкой измерительной систе-мой (ГИС).
Примеры: измерительная система теплоэлектростанции, позволяющая получать измерительную информацию о ряде физических величин в разных энергоблоках. Она может содержать сотни измерительных каналов; радио-навигационная система для определения местоположения различных объ-ектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, раз-несенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга.
6

Измерительно-вычислительный комплекс – функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогатель-ных устройств, предназначенная для выполнения в составе измеритель-ной системы конкретной измерительной задачи.
Компаратор – средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных величин (рычажные весы, компаратор для сличения нормальных элементов).
По метрологическому назначению все СИ подразделяются на эта-
лоны, рабочие эталоны и рабочие СИ.
Эталон единицы физической величины (эталон) − средство из-
мерений (или комплекс средств измерений ), предназначенное для вос-произведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера ниже-стоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.
Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения еди-ницы определяются природой данной физической величины и уровнем развития измерительной техники в данной области измерений.
Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя тесно связанными друг с другом существенными признаками – неизменностью, воспроиз-водимостью и сличаемостью.
Рабочий эталон − эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений.
При необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды (1-й, 2-й , ..., n-й). В этом случае передачу размера единицы осуществляют че-рез цепочку соподчиненных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего эталона в этой цепочке размер единицы передают рабочему средству измерений.
Рабочее средство измерений − средство измерений, предназна-ченное для измерений, не связанных с передачей размера единицы дру-гим средствам измерений.
По значимости измеряемой физической величины все СИ под-
разделяются на основные и вспомогательные средства измерений.
Основные средства измерений – СИ той физической величины,
значение которой необходимо получить в соответствии с измеритель-ной задачей.
Вспомогательные средства измерений – СИ той физической ве-
личины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов измере-ний требуемой точности (термометр для измерения температуры газа в процессе измерений объемного расхода этого газа).
7

Классификация СИ по техническому назначению является основ-ной и представлена на рис. 1.1.
[image: image1.jpg]



Рис. 1.1
Метрологическая характеристика средства измерений (MX СИ):
Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на ре-зультат измерений и на его погрешность.
Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологи-ческие характеристики. Метрологические характеристики, устанавливае-мые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые эксперимен-
тально – действительными метрологическими характеристиками.
Номенклатура метрологических характеристик и способы их нор-мирования установлены ГОСТ 8.009 [2].
Все метрологические характеристики СИ можно разделить на две группы:
характеристики, влияющие на результат измерений (определяющие область применения СИ); 
характеристики, влияющие на точность (качество) измерения. 
· основным метрологическим характеристикам, влияющим на ре-зультат измерений, относятся: 

диапазон измерений измерительных приборов; 

8

значение однозначной или многозначной меры; функция преобразования измерительного преобразователя; 
цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры; вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наимень-шего разряда кода средств измерений, предназначенных для выда- 
чи результатов в цифровом коде.
Диапазон измерений средства измерений (диапазон измерений) −
область значений величины, в пределах которой нормированы допускае-мые пределы погрешности средства измерений (для преобразователей – это диапазон преобразования).
Значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и справа), называют соответственно нижним пределом измерений или верхним пределом измерений. Для мер – пределы вос-
произведения величин.
Однозначные меры имеют номинальное и действительное значение воспроизводимой величины.
Номинальное значение меры − значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении.
Пример: резисторы с номинальным значением 1 Ом, гиря с номиналь-ным значением 1 кг. Нередко номинальное значение указывают на мере.
Действительное значение меры − значение величины, приписан-
ное мере на основании ее калибровки или поверки.
Пример: в состав государственного эталона единицы массы входит платиноиридиевая гиря с номинальным значением массы 1 кг, тогда как действительное значение ее массы составляет 1,000000087 кг, получен-ное в результате сличений с международным эталоном килограмма, хранящимся в Международном Бюро Мер и Весов (МБМВ) (в данном случае это калибровка).
Диапазон показаний средства измерений (диапазон показаний) −
область значений шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.
Диапазон измерений средства измерений (диапазон измерений) −
область значений величины , в пределах которой нормированы допуска-емые пределы погрешности средства измерений.
Значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и справа), называют соответственно нижним пределом измерений или верхним пределом измерений.
Цена деления шкалы (цена деления) − разность значения величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.
К метрологическим характеристикам, определяющим точность изме-рения, относится погрешность средства измерений и класс точности СИ.
9

Погрешность средства измерений − разность между показанием средства измерений ( x ) и истинным (действительным) значением ( xd )
измеряемой физической величины.
	x  x  xd .
	(1.1)


В качестве xd   выступает либо номинальное значение (например,
меры), либо значение величины, измеренной более точным (не менее чем на порядок, т. е. в 10 раз) СИ. Чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.
Погрешности СИ могут быть классифицированы по ряду призна-ков, в частности:
по отношению к условиям измерения – основные, дополнительные; по способу выражения (по способу нормирования МХ) – абсолют- 
ные, относительные, приведенные. 
Основная погрешность средства измерений (основная погреш-
ность) − погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.
Как правило, нормальными условиями эксплуатации являются:
температура (293 5) К или (20 5) ºС; относительная влажность воздуха (65 15) % при 20 ºС; 
напряжение в сети 220 В 10 % с частотой 50 Гц 1 %; атмосферное давление от 97,4 до 104 кПа. 
Дополнительная погрешность средства измерений (дополни-
тельная погрешность) − составляющая погрешности средства измере-ния, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значе-ния или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.
При нормировании характеристик погрешностей средств измере-ний устанавливают пределы допускаемых погрешностей (положитель-ный и отрицательный).
Пределы допускаемых основной и дополнительной погрешностей выражаются в форме абсолютных, приведенных или относительных по-грешностей в зависимости от характера изменения погрешностей в пре-делах диапазона измерений. Пределы допускаемой дополнительной по-грешности можно выражать в форме, отличной от формы выражения пределов допускаемой основной погрешности.
Абсолютная погрешность средства измерений (абсолютная по-
грешность) − погрешность средства измерений x , выраженная в еди-ницах измеряемой физической величины.
Абсолютная погрешность определяется по формуле (1.1).
10

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности могут быть заданы в виде:
	a
	(1.2)

	или
	

	a  bx ,
	(1.3)


где – пределы допускаемой абсолютной погрешности, выраженной в единицах измеряемой величины на входе (выходе) или условно в деле-ниях шкалы; x – значение измеряемой величины на входе (выходе) средств измерений или число делений, отсчитанных по шкале; a, b –
положительные числа, не зависящие от x .
Приведенная погрешность средства измерения (приведенная по-
грешность) − относительная погрешность, выраженная отношением аб-солютной погрешности средства измерений к условно принятому зна-чению величины ( нормирующему значению), постоянному во всем диа-пазоне измерений или в части диапазона.
Приведенная погрешность средства измерений определяется по формуле:
	
	
	100 %,
	(1.4)
	

	
	xN
	
	
	

	
	
	
	
	


где  – пределы допускаемой приведенной основной погрешности, %;
– пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, устанав-ливаемые по формуле (1.2); xN – нормирующее значение, выраженное в тех же единицах, что и ∆.
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности следует устанавливать в виде:
	p ,
	(1.5)


где p – отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда 1·10n;
1,5·10n; (1,6·10n); 2·10n; 2,5·10n; (3·10n); 4·10n; 5·10n; 6·10n (n = 1, 0, –1, –2 и т. д.).
Нормирующее значение xN принимается равным:
 
конечному значению рабочей части шкалы (xk), если нулевая от-метка находится на краю или вне рабочей части шкалы (равномер-ной или степенной);
 
сумме конечных значений шкалы (без учета знака), если нулевая отметка – внутри шкалы;
 
модулю разности пределов измерений для СИ, шкала которых име-ет условный нуль;
 
длине шкалы или ее части, соответствующей диапазону измерений, если она существенно неравномерна. В этом случае абсолютную погрешность, как и длину шкалы, надо выражать в миллиметрах.
11

Относительная погрешность средства измерений (относительная погрешность) − погрешность средства измерений, выраженная отноше-нием абсолютной погрешности средства измерений к результату измере-ний или к действительному значению измеренной физической величины.
Относительная погрешность средства измерений вычисляется по формуле:
	
	
	%,
	(1.6)
	

	
	x 100
	
	
	

	
	
	
	
	


где – пределы допускаемой относительной основной погрешно-сти, %; – пределы допускаемой абсолютной погрешности, выражен-ной в единицах измеряемой величины на входе (выходе) или условно в делениях шкалы; x – значение измеряемой величины на входе (выходе) средств измерений или число делений, отсчитанных по шкале.
Если bx , то пределы допускаемой относительной основной погрешности устанавливают в виде:
	q ,
	(1.7)


где q – отвлеченное положительное число, выбираемое из ряда, приве-денного выше; или если a bx , то в виде:
	
	
	
	
	
	xk
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	,
	(1.8)
	

	
	c  d
	
	
	
	x
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где xk  – больший (по модулю) из пределов измерений; c, d
	– положи-
	


тельные числа, выбираемые из ряда, приведенного выше.
В обоснованных случаях пределы допускаемой относительной ос-новной погрешности определяют по более сложным формулам либо в виде графика или таблицы.
Характеристики , введенные ГОСТ 8.009, наиболее полно описыва-ют метрологические свойства СИ. Однако в настоящее время в эксплуа-тации находится достаточно большое количество СИ, метрологические характеристики которых нормированы несколько по-другому, а именно на основе классов точности.
Класс точности средств измерений (класс точности) − обобщен-
ная характеристика данного типа средств измерения, как правило, отра-жающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых ос-новной и дополнительной погрешностей, а также другими характери-стиками, влияющими на точность.
Класс точности дает возможность судить о том, в каких пределах находится погрешность измерений этого класса. Это важно при выборе средств измерений в зависимости от заданной точности измерений.
12

Обозначение классов точности СИ присваивают в соответствии с ГОСТ 8.401 [3].
Правила построения и примеры обозначения классов точности в документации и на средствах измерений приведены в приложении Б.
Обозначение класса точности наносят на циферблаты, щитки и корпуса СИ, приводят в нормативной документации на СИ.
Номенклатура нормируемых метрологических характеристик СИ определяется назначением, условиями эксплуатации и многими други-ми факторами. Нормы на основные метрологические характеристики приводятся в стандартах, в технических условиях (ТУ) и эксплуатаци-онной документации на СИ.
Цель работы 

ознакомление с технической документацией на СИ и определение по ней основных классификационных признаков и нормируемых метрологических характеристик применяемых средств измерений; приобретение навыков определения основных классификационных признаков, применяемых средств измерений и их нормируемых метро- 
логических характеристик непосредственно по средствам измерений; закрепление теоретических знаний по разделу «Классификация 
средств измерений» изучаемой дисциплины «Метрология, стандар-тизация и сертификация». 
1.3. Используемое оборудование и приборы 

1) осциллограф; 

2) вольтметр цифровой; 

3) вольтметр аналоговый; 

4) генератор; 

5) усилитель; 

6) источник питания; 

7) элемент нормальный термостатированный; 

8) источник калиброванных напряжений программируемый. 

1.4. Программа работы 

1.4.1. Определить классификационные признаки, указанные в табл. 1.2 из числа находящихся на рабочем месте средств измерений (СИ). 

1.4.2. Ознакомиться с технической документацией на СИ (руко-водство по эксплуатации, техническое описание с инструкцией по экс-плуатации или паспорт). 

13

1.4.3. Определить нормированные метрологические характеристи-ки СИ непосредственно по средствам измерений и по технической доку-ментации на них и заполнить на каждое средство измерений табл. 1.2. 

1.4.4. Составить отчет о проделанной работе (пример оформления титульного листа см. в приложении А). 

	
	Таблица 1.2

	Классификационные признаки
	Средство измерения (указать тип СИ)

	По видам (по техническому назначению)
	

	По виду выходной величины
	

	По форме представления информации
	

	(только для измерительных приборов)
	

	По назначению
	

	По метрологическому назначению
	

	Нормированные метрологические
	

	характеристики
	


1.5. Контрольные вопросы 

1. Назовите виды средств измерений. 

2. По каким классификационным признакам подразделяются СИ. 

3. Охарактеризовать каждый вид СИ. 

4. На какие группы подразделяются метрологические характеристики СИ. 

5. Что такое метрологические характеристики? 

6. Что такое нормируемые и действительные метрологические характе-ристики и чем они отличаются от метрологических характеристик? 

7. Назовите метрологические характеристики, определяющие: 

область применения СИ; качество измерения. 
1) Назовите виды погрешностей. 

2) Какая характеристика определяет точность СИ? 

3) Какую функцию выполняют эталоны? 

4) В чем различие в назначении рабочих СИ и рабочих эталонов? 

Литература 

1. РМГ 29–99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

2. ГОСТ 8.009–84. ГСИ. Нормируемые метрологические характери-стики средств измерений. 

3. ГОСТ 8.401–80. ГСИ. Классы точности средств измерений. 

4. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и серти-фикация. − М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2013. 

14

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 КОСВЕННЫЕ ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
2.1. Основные понятия и определения [1]
Измерением называют совокупность операций по применению тех-нического средства, хранящего единицу физической величины, обеспе-чивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеря-емой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
Измерения являются основным источником информации о соответ-ствии продукции требованиям нормативной документации. Только до-стоверность и точность измерительной информации обеспечивают пра-вильность принятия решений о качестве продукции, на всех уровнях производства при испытаниях изделий, в научных экспериментах и т. д.
Измерения классифицируются:
а) по числу наблюдений:
однократное измерение – измерение, выполняемое один раз. Недостатком этих измерений является возможность грубой ошибки – промаха; 
многократное измерение – измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких сле-дующих друг за другом измерений, т. е. состоящее из ряда однократных измерений. 
Обычно их число n 3. Многократные измерения проводят с целью уменьшения влияния случайных факторов на результат измерений;
б) по характеру точности (по условиям измерения):
равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величи-ны, выполненных одинаковыми по точности СИ в одних и тех же усло-виях с одинаковой тщательностью; 
неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо вели-чины, выполненных несколькими различающимися по точности СИ и (или) в разных условиях; 
в) по выражению результата измерения: 
абсолютное измерение – измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использо- 
вании значений физических констант (например, измерение силы F m g основано на измерении основной величины – массы m и ис-
пользовании физической постоянной – ускорения свободного падения
g (в точке измерения массы); относительное измерение – измерение отношения величины к 
одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение изме- 
15

нения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную;
г) по способу получения результата измерения:
прямое измерение – это измерение, при котором искомое зна-чение физической величины получают непосредственно (например, из-мерение массы на весах, измерение длины детали микрометром); 
косвенное измерение – это определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой ве-личиной; 
совокупные измерения – это проводимые одновременно изме-рения нескольких одноименных величин, при которых искомые значе-ния величин определяют путем решения системы уравнений, получае-мых при измерениях этих величин в различных сочетаниях (например, значение массы отдельных гирь набора определяют по известному зна-чению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь); 
совместные измерения – это проводимые одновременно изме-рения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними; 
д) по характеру изменения измеряемой физической величины:
статическое измерение – измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения. Они проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины; 
динамическое измерение – измерение изменяющейся по раз-меру физической величины; 
е) по метрологическому назначению используемых средств из-мерений:
технические измерения – измерения с помощью рабочих средств измерений; 
метрологические измерения – измерения при помощи эталон- 
ных средств измерений с целью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам измерений. 
Результаты измерений представляют собой приближенные оценки значений величин, найденные путем измерений, так как даже самые точные приборы не могут показать действительного значения измеряе-мой величины. Обязательно существует погрешность измерений, при-чинами которой могут быть различные факторы. Они зависят от метода измерения, от технических средств, с помощью которых проводятся из-мерения, и от восприятия наблюдателя, осуществляющего измерения. 
16

Точность результата измерений – это одна из характеристик каче-
ства измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Чем меньше погрешность измерения, тем больше его точность.
Погрешность измерения x – отклонение результата измерения x от истинного или действительного значения ( xi или xd ) измеряемой
величины:
	x  x  x
	.
	(2.1)

	i d
	
	


Истинное значение физической величины – значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину.
Оно не зависит от средств нашего познания и является абсолютной истиной. Оно может быть получено только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений.
Действительное значение физической величины – значение фи-
зической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной за-даче может быть использовано вместо него.
Погрешности измерения также могут быть классифицированы по ряду признаков, в частности:
а) по способу числового выражения; б) по характеру проявления;
в)   по виду источника возникновения (причин возникновения).
По способу числового выражения погрешность измерения может быть:
Абсолютная погрешность измерения ( x ) представляет собой разность между измеренной величиной и действительным значением этой величины, т. е.
	x  x  xd .
	(2.2)


Относительная погрешность измерения ( ) представляет собой отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины. Относительная погрешность может выражаться в относительных единицах (в долях) или в процентах:
	
	x
	или
	
	x
	100% .
	(2.3)
	

	
	x
	
	
	x
	
	
	


Относительная погрешность показывает точность проведенного измерения.
17

В зависимости от характера проявления различают систематиче-
0
скую (  с) и случайную (  ) составляющие погрешности измерений, а
также грубые погрешности (промахи).
Систематическая погрешность измерения (  с) – это составля-
ющая погрешности результата измерений, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.
0
Случайная погрешность измерения (  ) – составляющая погреш-
ности результата измерений, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с одинако-вой тщательностью, одной и той же физической величины.
Грубые погрешности (промахи) возникают из-за ошибочных дей-ствий оператора, неисправности СИ или резких изменений условий изме-рений (например, внезапное падение напряжения в сети электропитания).
В зависимости от вида источника возникновения погрешности рас-сматриваются следующие составляющие общей погрешности измерений:
Погрешности метода – это погрешности, обусловленные несо-вершенством метода измерений, приемами использования средств из-мерения, некорректностью расчетных формул и округления результа-тов, проистекающие от ошибочности или недостаточной разработки принятой теории метода измерений в целом или от допущенных упро-щений при проведении измерений.
Инструментальные составляющие погрешности – это погреш-
ности, зависящие от погрешностей применяемых средств измерений. Исследование инструментальных погрешностей является предметом
специальной дисциплины – теории точности измерительных устройств.
Субъективные составляющие погрешности – это погрешности,
обусловленные индивидуальными особенностями наблюдателя. Такого рода погрешности вызываются, например, запаздыванием или опереже-нием при регистрации сигнала, неправильным отсчетом десятых долей деления шкалы, асимметрией, возникающей при установке штриха по-середине между двумя рисками и т. д.
2.2. Приближенное оценивание погрешности
Однократные измерения. Подавляющее большинство техниче-ских измерений являются однократными. Выполнение однократных из-мерений обосновывают следующими факторами [2]:
производственной необходимостью (разрушение образца, невозмож-ность повторения измерения, экономическая целесообразность и т. д.); 
18

возможностью пренебрежения случайными погрешностями; случайные погрешности существенны, но доверительная граница 
погрешности результата измерения не превышает допускаемой по-грешности измерений. 
За результат однократного измерения принимают одно-единственное значение отсчета показания прибора. Будучи по сути дела случайным, однократный отсчет х включает в себя инструментальную, методическую и личную составляющие погрешности измерения, в каж-дой из которой могут быть выделены систематические и случайные со-ставляющие погрешности.
Составляющими погрешности результата однократного измерения являются погрешности СИ, метода, оператора, а также погрешности, обусловленные изменением условий измерения.
Погрешность результата однократного измерения чаще всего пред-ставлена систематическими и случайными погрешностями.
Погрешность СИ определяют на основании их метрологических характеристик, которые должны быть указаны в нормативных и техни-ческих документах, и в соответствии с РД 50-453.
Погрешности метода и оператора должны быть определены при разработке и аттестации конкретной МВИ. Личные погрешности при однократных измерениях обычно предполагаются малыми и не учиты-ваются.
Косвенные измерения. При косвенных измерениях искомое зна-чение величины находят расчетом на основе прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной известной зависимостью
	y   f  x1, x2,..., xn  ,
	(2.4)


где x1 , x2,..., xn – подлежащие прямым измерениям аргументы функ-ции y .
Результатом косвенного измерения является оценка величины у, которую находят подстановкой в формулу (4) измеренных значений ар-гументов хi .
Поскольку каждый из аргументов хi измеряется с некоторой по-грешностью, то задача оценивания погрешности результата сводится к суммированию погрешностей измерения аргументов. Однако особен-ность косвенных измерений состоит в том, что вклад отдельных по-грешностей измерения аргументов в погрешность результата зависит от вида функции (4).
19

Для оценки погрешностей существенным является разделение кос-венных измерений на линейные и нелинейные косвенные измерения.
При линейных косвенных измерениях уравнение измерений имеет вид:
n
y
bi  xi ,
(2.5)
i 1

где bi – постоянные коэффициенты при аргументах хi.
Результат линейного косвенного измерения вычисляют по формуле (2.5), подставляя в нее измеренные значения аргументов.
Погрешности измерения аргументов хi могут быть заданы своими границами xi .
При малом числе аргументов (меньше пяти) простая оценка по-грешности результата y получается простым суммированием пре-
дельных погрешностей (без учета знака), т. е. подстановкой границ х1, х2,…, хn в выражение:
	y   x1    x2   ...   xn .
	(2.6)


Однако эта оценка является излишне завышенной, поскольку такое суммирование фактически означает, что погрешности измерения всех аргументов одновременно имеют максимальное значение и совпадают по знаку. Вероятность такого совпадения практически равна нулю . Для нахождения более реалистичной оценки переходят к статическому сум-мированию погрешности аргументов по формуле:
n
[image: image2.jpg]


y  k    bi2  xi2 ,
(2.7)
i 1

где k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятно-
стью (при Р = 0,9 при k = 1,0; Р = 0,95 при k = 1,1; Р = 0,99 при k = 1,4).
Нелинейные косвенные измерения – любые другие функциональ-ные зависимости, отличные от (2.5).
При сложной функции (2.4) и, в особенности, если это функция не-скольких аргументов, определение закона распределения погрешности результата связано со значительными математическими трудностями. Поэтому в основе приближенного оценивания погрешности нелинейных косвенных измерений лежит линеаризация функции (2.4) и дальнейшая обработка результатов, как при линейных измерениях.
Запишем выражение для полного дифференциала функции у через частные производные по аргументам хi:
	dy
	y
	dx
	y
	dx  ...
	y
	dx .
	(2.8)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	x1
	1
	x2
	2
	xn
	n
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


20

По определению полный дифференциал функции – это приращение функции, вызванное малыми приращениями ее аргументов.
Учитывая, что погрешности измерения аргументов всегда являются малыми величинами по сравнению с номинальными значениями аргу-ментов, можно заменить в формуле (2.8) дифференциалы аргументов
dxn на погрешность измерений xn , а дифференциал функции dy на погрешность результата измерения y :
	y
	y
	x
	y
	x
	...
	y
	x .
	(2.9)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	x1
	1
	x2
	2
	
	
	n
	
	

	
	
	
	
	
	
	xn
	
	


Если проанализировать формулу (2.9), то можно получить простое правило оценивания погрешности результата нелинейного косвенного измерения [3].
Погрешности в произведениях и частных. Если измеренные значе-
ния x1, x2,..., xn используются для вычисления y x1 x2 ... xn или y x1 , x2
[image: image3.jpg]


то суммируются относительные погрешности y   x1    x2   ...   xn , где
y y . y
2.3. Погрешность записи (округления) числа
Погрешность записи (округления) числа определяется как отноше-ние половины единицы младшего разряда числа к значению числа.
Например, для нормального ускорения падающих тел g = 9,81 м/с2, единица младшего разряда равна 0,01, следовательно, погрешность за-писи числа 9,81 будет равна
	
	0,01
	
	5,1·10–4 = 0,05 %.
	

	
	2 9,81
	
	

	
	
	
	


2.4. Цель работы
 
освоение методов проведения однократных прямых и косвенных измерений;
 
усвоение правил обработки, представления (записи) и интерпрета-ции результатов проведенных измерений;
 
приобретение практических навыков применения различных по точности средств измерений, а также анализа и сопоставления точ-ности результатов косвенных измерений с точностью средств из-мерений, используемых при проведении прямых измерений;
 
выявление возможных источников и причин методических по-грешностей;
21

закрепление теоретического материала по разделу «Метрология» изучаемой дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифи-кация». 
2.5. Используемое оборудование 

штангенциркуль (далее ШЦ); микрометр; линейка. 
При записи используемых средств измерений указать их нормиру- 
емые метрологические характеристики, используя средства измерений.
2.6. Программа работы 

2.6.1. Произвести однократные измерения диаметра и высоты ци-линдра средствами измерений различной точности: штангенциркулем, микрометром и линейкой. Результаты измерений записать в табл. 2.1. 

В качестве цилиндра 1 выбрать цилиндр меньшей высоты. Результаты прямых измерений диаметра и высоты цилиндров запи- 

сать в таблицу с той точностью, с какой позволяет измерить средство измерений. 

	
	Результаты измерений
	
	Таблица 2.1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Измеряемый
	Цилиндр 1 (маленький)
	Цилиндр 2 (большой)
	

	параметр
	микрометр
	ШЦ
	ШЦ
	
	линейка
	

	Диаметр d , мм
	
	
	
	
	
	

	Высота h , мм
	
	
	
	
	
	

	Объем V , мм
	
	
	
	
	
	

	Отн.погреш.  V
	
	
	
	
	
	

	Абс. погреш.  V , мм3
	
	
	
	
	
	


2.6.2.  Определить объем цилиндра, используя соотношение:
	Vd 2 h , мм3,
	(2.10)

	4
	

	где  = 3,14 – числовой коэффициент;  d
	– диаметр цилиндра, мм;


h – высота цилиндра, мм. 
2.6.3. Определить относительную погрешность измерений, выра-женную в относительных единицах 

	V
	V
	.
	(2.11)
	

	
	
	
	
	

	
	V
	
	


22

Для определения относительной погрешности измерений V  необ-
ходимо формулу (2.11) преобразовать в удобную для расчета, используя формулу (2.9) (см. п. 2.2).
В полученной формуле d , h – погрешности средств измерений, используемых при измерениях.
При косвенных измерениях физических величин очень часто ис-пользуются табличные данные или иррациональные константы. В силу этого используемое при расчетах значение константы, округленное до некоторого знака, является приближенным числом, вносящим свою до-лю в погрешность измерений. Эта доля погрешности определяется как погрешность записи (округления) константы (см. п. 2.3).
2.6.4.  Определить погрешность вычисления объема по формуле
	V   V  V , мм3.
	(2.12)


2.6.5. Округлить погрешности измерений и записать результат из-мерений объемов цилиндров
	V   V   V
	
	мм3.
	(2.13)
	

	
	
	
	
	


Для того чтобы записать окончательный результат косвенных из-мерений, необходимо произвести округление погрешности измерений V в соответствии с МИ 1317 [4], согласовать числовые значения ре-зультата и погрешности измерений (см. п. 2.4).
2.6.6. Изобразить на рисунках области, в которых находятся ре-зультаты измерений объемов, полученные разными средствами измере-ний для каждого из цилиндров. Пример приведен на рисунке 2.1.
[image: image4.jpg]



V2 –  V2
V2
V1 –  V1   V1  V1 +  V1   V2 +  V2
Рис. 2.1. Области результатов измерений объема цилиндра
Первая точка (например, V2) проставляется произвольно , ей при-сваивается значение объема цилиндра, погрешность измерения которого больше. Затем необходимо выбрать масштаб и проставить все осталь-ные точки. На рисунке показать погрешность метода.
23

2.6.7 Оформить отчет и сделать вывод (пример оформления ти-тульного листа см. в приложении А).
В выводе оценить полученные результаты измерений, выявить возможные источники и причины методических погрешностей.
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные виды измерений. 

2. По каким признакам классифицируются погрешности измерения? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды погрешностей измерений. 

4. Как определить погрешность записи числа? 

5. Как определить погрешность результата косвенного измерения? 

2.8. Используемая литература 

1. РМГ 29–99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

2. Р 50.2.038–2004 Рекомендации по метрологии. ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенно-сти результата измерений. − М., Издательство стандартов, 2004. 

3. Борисов Ю.И., Сигов А.С., Нефедов В.И. Метрология, стандарти-зация и сертификация: учебник. − М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 

4. МИ 1317–2004 Методические указания. ГСИ. Результаты и харак-теристики погрешности измерений. Формы предоставления. Спо-собы использования при испытаниях образцов продукции и кон-троле их параметров. 

24

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Введение
Необходимость выполнения прямых многократных измерений устанавливают в конкретных методиках измерений.
При статистической обработке группы результатов прямых много-кратных независимых измерений выполняют следующие операции:
исключают известные систематические погрешности из результа-тов измерений; 
вычисляют оценку измеряемой величины; вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов изме- 
рений; проверяют наличие грубых погрешностей и при необходимости ис- 
ключают их; проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений 
нормальному распределению; вычисляют доверительные границы случайной погрешности (дове- 
рительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины; вычисляют доверительные границы (границы) неисключенной си- 
стематической погрешности оценки измеряемой величины; вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряе- 
мой величины.
Проверку гипотезы о том, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению, проводят с уровнем значимости q от 10 % до 2 %. Конкретные значения уровней значимости должны быть указа-ны в конкретной методике измерений.
Для определения доверительных границ погрешности оценки из-меряемой величины доверительную вероятность P принимают рав-
ной 0,95.
3.2. Основные понятия и определения 

· зависимости от характера проявления различают систематиче- 

0
скую (  C ) и случайную (  ) составляющие погрешности измерений, а
также грубые погрешности (промахи).
Грубые погрешности (промахи) возникают из-за ошибочных дей-ствий оператора, неисправности СИ или резких изменений условий из-мерений, например внезапное падение напряжения в сети электропита-ния. К ним тесно примыкают промахи – погрешности, зависящие от
25

наблюдателя и связанные с неправильным обращением со средствами измерений.
Систематическая погрешность измерения (систематическая погрешность C ) – это составляющая погрешности результата измере-
ний, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при по-вторных измерениях одной и той же физической величины.
Считается, что систематические погрешности могут быть обнару-жены и исключены. Однако в реальных условиях полностью исключить систематическую составляющую погрешности измерения невозможно. Всегда остаются какие-то факторы, которые нужно учитывать, и кото-рые будут составлять неисключенную систематическую погрешность.
Неисключенная систематическая погрешность (НСП) − состав-
ляющая погрешности результата измерений, обусловленная погрешно-стями вычисления и введения поправок на влияние систематических по-грешностей или систематической погрешностью, поправка на действие которой не введена вследствие ее малости.
Неисключенная систематическая погрешность характеризуется ее границами.
Границы неисключенной систематической погрешности Θ при числе слагаемых N 3 вычисляют по формуле:
N
i  ,
(3.1)
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


i 1
где  i  – граница i-й составляющей неисключенной систематической
погрешности.
При числе неисключенных систематических погрешностей N 4 вычисление проводят по формуле
N
[image: image7.jpg]


k
i2 ,
(3.2)
i 1
где k – коэффициент зависимости отдельных неисключенных система-тических погрешностей от выбранной доверительной вероятности Р при их равномерном распределении (при Р = 0,95, k = 1,1; при Р = 0,99, k = 1,4). Здесь Θ рассматривается как доверительная квазислучайная по-грешность.
0
Случайная погрешность измерения (  ) – составляющая погреш-
ности результата измерений, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с одинако-вой тщательностью, одной и той же физической величины.
26

Для уменьшения случайной составляющей погрешности проводят многократные измерения.
Случайная погрешность оценивается доверительным интервалом
	
	Sx ,
	
	

	t P
	
	(3.3)
	


где tP – коэффициент Стьюдента для данного уровня доверительной ве-роятности Рд и объема выборки n (число измерений).
Доверительные границы погрешности результата измерения –
границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находит-ся искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.
Выборка – ряд из х результатов измерений {хi }, i = 1, ... , п (п > 20), из которых исключены известные систематические погрешности. Объем выборки определяется требованиями точности измерений и возможно-стью производить повторные измерения.
Вариационный ряд – выборка, упорядоченная по возрастанию. Гистограмма – зависимость относительных частот попадания ре-
зультатов измерения в интервалы группирования от их значений, пред-ставленная в графическом виде.
Оценка закона распределения – оценка соответствия экспери-
ментального закона распределения теоретическому распределению. Проводится с помощью специальных статистических критериев. При п < 15 не проводится.
Точечные оценки закона распределения – оценки закона распре-
деления, полученные в виде одного числа, например оценка дисперсии результатов измерений или оценка математического ожидания и т. д.
Средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений (средняя квадратическая погрешность результата измерений) − оценка Sx рассеяния единичных результатов
измерений в ряду равноточных измерений одной и той же физической величины около среднего их значения, вычисляемая по формуле:
	
	1
	n
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S x
	
	xi   x
	
	,
	(3.4)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	n  1 i 1
	
	
	
	

	где xi  – результат i-го единичного измерения;
	x – среднее арифметиче-
	


[image: image8.jpg]


ское значение измеряемой величины из n единичных результатов. Примечание. На практике широко распространен термин среднее
квадратическое отклонение – (СКО). Под отклонением в соответствии с приведенной выше формулой понимают отклонение единичных ре-зультатов в ряду измерений от их среднего арифметического значения. В метрологии это отклонение называется погрешностью измерений.
27

Средняя квадратическая погрешность результата измерений среднего арифметического − оценка Sx случайной погрешности сред-
[image: image9.jpg]


него арифметического значения результата измерений одной и той же величины в данном ряду измерений, вычисляемая по формуле
	
	Sx
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	S x
	
	
	
	
	xi   x
	
	,
	(3.5)
	

	
	n
	
	n
	n  1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image10.jpg]


где Sx  – средняя квадратическая погрешность результатов единичных
измерений, полученная из ряда равноточных измерений; n – число еди-ничных измерений в ряду.
3.3. Исключение грубых погрешностей
Для исключения грубых погрешностей используют статистический критерий Граббса, который основан на предположении о том, что груп-па результатов измерений принадлежит нормальному распределению. Для этого вычисляют критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что наибольший xmax или наименьший xmin результат измерений вызван
грубыми погрешностями:
	
	
	
	
	xmax
	
	
	
	
	
	
	x  x
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	, G
	
	
	
	
	.
	(3.6)
	

	G1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	min
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	Sx
	
	

	Сравнивают G1  и G2  с теоретическим значением GT
	критерия
	


Граббса при выбранном уровне значимости q . Таблица критических
значений критерия Граббса приведена в приложении В.
Если G1 >GT , то xmax исключают как маловероятное значение. Если G2 >GT , то xmin исключают как маловероятное значение. Далее вновь
вычисляют среднее арифметическое и среднее квадратическое отклоне-ния ряда результатов измерений и процедуру проверки наличия грубых погрешностей повторяют.
Если G1 ≤GT , то xmax не считают промахом и его сохраняют в ряду результатов измерений. Если G2 ≤ GT , то xmin не считают промахом и его сохраняют в ряду результатов измерений.
3.4. Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины
Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величи-ны находят путем построения композиции распределений случайных погрешностей и НСП, рассматриваемых как случайные величины. Гра-ницы погрешности оценки измеряемой величины (без учета знака) вычисляют по формуле
28

	K S ,
	(3.7)


где K – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составля-ющей погрешности и НСП.
Суммарное среднее квадратическое отклонение S оценки измеря-емой величины вычисляют по формуле
	S
	S 2
	S2
	,
	(3.8)

	
	
	x
	
	


[image: image11.jpg]


где S – среднее квадратическое отклонение НСП, которое оценивают в зависимости от способа вычисления НСП по формуле
	S
	
	,
	(3.9)
	

	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image12.jpg]



где  – границы НСП, которые определяют по одной из формул (3.1), или
	S
	
	
	P
	,
	(3.10)
	

	
	
	
	k 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image13.jpg]


где  P  – доверительные границы НСП, которые определяют по од-
ной из формул (3.2); k – коэффициент, определяемый принятой довери-тельной вероятностью P , числом составляющих НСП и их соотношени-ем между собой.
Коэффициент K для подстановки в формулу (3.7) в зависимости от числа НСП определяют по эмпирическим формулам соответственно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K
	
	,  K
	P
	.
	(3.11)
	

	
	S
	x
	S
	
	S
	x
	S
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.5. Алгоритм обработки результатов наблюдений
Обработку результатов наблюдений проводят в соответствии с ГОСТ 8.736 «ГСИ. Измерения прямые с многократные. Методы обра-ботки результатов измерений. Основные положения».
3.5.1.  Определение точечных оценок закона распределения
	
	1
	n
	
	1
	n
	
	2 ; Sx
	Sx
	
	

	
	
	xi
	; S x
	
	xi
	
	
	
	.
	

	x
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	n i 1
	
	n  1 i 1
	
	
	n
	


3.5.2. [image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


Построение экспериментального закона распределения ре-зультатов многократных наблюдений 

а) в таблицу 3.2 записать вариационный ряд результатов много-кратных наблюдений xi ;
29

б)  определить число интервалов группирования по формуле
	m   3,3 lg (n) + 1
	(для n = 20  m   (5 – 6));
	
	

	в)  вычислить интервал группирования
	h
	xmax   xmin
	и разбить
	

	
	
	m
	
	

	вариационный ряд на интервалы;
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	границы первого интервала m1:  x
	; x
	h ;
	
	

	
	
	min
	min
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


граница второго интервала равна m2:  xmin   h; xmin   h  h
и т. д.; г) вычислить относительные частоты
nj    nnj ,
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



где j = 1, …, m; nj  – число значений х из вариационного ряда, попав-
ших в j-й интервал группирования;
д)  построить гистограмму, пример представлен на рис. 3.1.
Гистограмма
	Относительная частота





0,35

[image: image18.jpg]



0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

1
2
3
4
5
6

Интервалы
Рис. 3.1
При малых n < 15 гистограмма позволяет оценить тип эксперимен-тального распределения только качественно, и оценка соответствия вы-борочного распределения теоретическому распределению не произво-дится. Данная в примере гистограмма позволяет предположить нормаль-ный характер распределения результатов многократных наблюдений.
3.5.3. Определение доверительных границ случайной погрешности а) задать доверительную вероятность из ряда Рд = 0,9; 0,95; 0,99; б) определить доверительные границы случайной погрешности по
формуле
t P  Sx ,
[image: image19.jpg]Totpramnm |






30

где tP  – коэффициент Стьюдента для данного уровня доверительной ве-
роятности Рд и объема выборки n (по табл. Г.1 приложения Г).
3.5.4. Определение границ неисключенной систематической по-грешности
Неисключенная систематическая погрешность определяется погреш-ностью метода, субъективной погрешностью, основными погрешностями СИ (вольтметра, генератора), дополнительными погрешностями. Они определяются нестатистическими методами. Суммарные границы неис-ключенной систематической погрешности определяются по формуле:
	
	N
	2
	

	
	
	
	
	
	

	ki
	

	
	i 1
	
	

	
	N
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	i
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	i 1
	
	





,  при N>4  ,
,  при N≤3
где N – количество составляющих неисключенной систематической по-грешности.
3.5.5. Определение доверительных границ погрешности оценки из-меряемой величины 

Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величи-ны (без учета знака) вычисляют, как показано в п. 3.4. 

3.5.6. Записать результат измерения в виде x x с указанием единиц измерения (правила записи результата измерений приведены в приложении Д). 

3.6. Цель работы 

приобретение навыков применения средств измерений и экспери-ментального определения их основных классификационных при-знаков; 
изучение и освоение вероятностно-статистического метода обра-ботки результатов многократных наблюдений; 
приобретение навыков математической обработки результатов прямых равноточных измерений с многократными наблюдениями в соответствии с ГОСТ 8.736 и представления результата измерений в соответствии с МИ 1317. 
3.7. Используемые технические средства 

генератор электрических сигналов (Г3-109); универсальный вольтметр (В7-22А). 


31

3.8. Программа работы 

7 Заполнить для используемых средств измерений (СИ) табл. 3.1. 

	
	
	Таблица 3.1

	Классификационные признаки средств измерений

	
	
	

	Классификационный признак
	Генератор Г3-109
	Вольтметр В7-22А

	Вид СИ
	
	

	Тип выходной величины
	
	

	Форма представления информации
	
	

	Назначение
	
	

	Метрологическое назначение
	
	

	Нормируемые метрологические
	
	

	характеристики СИ
	
	


3.5.2. Собрать схему для прямого измерения напряжения перемен-ного электрического сигнала произвольной частоты. Напряжение, зада-ваемое с генератора, установить в одном из пределов – 1…100 мВ; 1…10 В. 

3.5.3. Произвести ряд независимых многократных наблюдений ФВ – x. Результаты записать в таблицу 3.2 (графы 1, 2) с указанием наименования ФВ и единицы измерения: 

Таблица 3.2
	ni
	
	xi
	
	x  xi    x
	xi    x 2
	
	
	Вариационный
	nj
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nj
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ряд
	
	
	
	
	

	1
	
	2
	
	3
	4
	
	
	5
	6
	
	7
	
	

	1
	
	x1
	
	x1    x
	x1    x 2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	min
	
	
	
	
	

	2
	
	x2
	
	x2    x
	x2    x 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	…
	…
	
	
	…
	
	
	
	
	

	19
	
	x19
	
	x19    x
	x19    x 2
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	x20
	
	x20    x
	x20    x 2
	
	x
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	max
	
	
	
	
	

	
	
	1
	n
	
	n  20
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	x
	xi
	
	xi    x
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	n i 1
	
	i 1
	
	
	
	
	
	
	
	


Количество независимых равноточных измерений – n > 20.
Провести обработку результатов многократных наблюдений 

2 соответствии с методикой ГОСТ 8.736 (см. п. 3.5) и заполнить табл. 3.2. 

3.5.5. Записать результат измерения ФВ с указанием пределов и до-верительной вероятности с соблюдением правил округления (см. п. 2.4). 

32

3.5.6. Оформить отчет о проделанной лабораторной работе (пример оформления титульного листа см. в приложении А). Отчет должен со-держать:
цель работы; перечень используемого оборудования; 
таблицу 3.1 (заполненную); схему эксперимента; 
результаты эксперимента (табл. 3.2 графы 1, 2); алгоритм обработки результатов эксперимента: выводы. 
3.9. Контрольные вопросы 

1. В чем смысл многократных измерений? 

2. Цель построения гистограммы. 

3. Какими погрешностями определяется систематическая составляю-щая погрешности измерений и какими случайная составляющая? 

4. Что такое неисключенная систематическая погрешность и как ее определить? 

5. Что такое доверительные границы погрешности результата измере-ний? 

6. Как определяются доверительные границы суммарной погрешно-сти результата измерений? 

1 Литература 

· Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и серти-фикация. − М.: Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2013. 

· ГОСТ Р 8.736-2011. ГСИ. Измерения прямые многократные. Мето-ды обработки результатов измерений. Основные положения. 
· МИ 1317-2004. Методические указания. ГСИ. Результаты и харак-теристики погрешности измерений. Формы предоставления. Спо-собы использования при испытаниях образцов продукции и кон-троле их параметров. 

· РМГ 29-99. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. 

33

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 ОЦЕНИВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ
МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
4.1. Основные понятия и определения
Неопределенность (измерений) – параметр, связанный с результа-том измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
Стандартная неопределенность ( u ) – неопределенность резуль-
тата измерений, выраженная в виде среднего квадратического отклоне-ния (СКО).
Различают два типа вычисления стандартной неопределенности:
вычисление по типу А – путем статистического анализа результа-тов многократных измерений; 
вычисление по типу В – с использованием других источников ин-формации об измеряемом значении. 
Суммарная стандартная неопределенность ( uc ) – стандартная
неопределенность результата измерений, полученного через значения других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат из-мерений изменяется при изменении этих величин.
Расширенная неопределенность (U) – величина, определяющая ин-
тервал вокруг результата измерений, в пределах которого, как можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с до-статочным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.
Вычисление стандартной неопределенности u 

4.2.1. Вычисление стандартной неопределенности по типу А – uА . Исходными данными для вычисления uА являются результаты мно- 

гократных измерений: xi 1,..., xin (где i  1,..., m ; ni  – число измерений i -й
входной величины).
Стандартную неопределенность единичного измерения i -й вход-ной величины uА вычисляют по формуле
	
	1
	ni
	
	
	

	u A, i
	
	( xiq   xi )2
	,
	(4.1)
	

	
	
	
	
	
	

	
	ni   1 q 1
	
	
	




34

	
	
	1
	ni
	

	где
	xi
	
	xiq  – среднее арифметическое результатов измерений i -й
	

	
	
	
	
	

	
	
	ni q 1
	


входной величины.
Стандартную неопределенность u A ( xi ) измерений i -й входной вели-
чины, при которых результат определяют как среднее арифметическое, вычисляют по формуле:
	
	1
	
	ni
	
	

	u A ( xi )
	
	
	( xiq   xi )2 ,
	(4.2)
	

	
	ni ( ni
	
	
	
	

	
	
	1) q 1
	
	


4.2.2. Вычисление стандартной неопределенности по типу В – uB
В качестве исходных данных для вычисления uB  используют: 
данные предшествовавших измерений величин, входящих в урав-нение измерения; сведения о виде распределения вероятностей; 
данные, основанные на опыте исследователя или общих знаниях о поведении и свойствах соответствующих приборов и материалов; 
неопределенности констант и справочных данных; данные поверки, калибровки, сведения изготовителя о приборе и т. п. 
Неопределенности этих данных обычно представляют в виде границ 
отклонения значения величины от ее оценки. Наиболее распространенный способ формализации неполного знания о значении величины заключает-ся в постулировании равномерного закона распределения возможных зна-чений этой величины в указанных (нижней и верхней) границах [( i , i )
для i -й входной величины]. При этом стандартную неопределенность, вы-числяемую по типу В –u B ( xi ) , определяют по формуле
	u
	B
	( x )
	
	i
	
	i
	,
	(4.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


а для симметричных границ (   i ) − по формуле
	u
	
	( x )
	
	i
	.
	(4.4)
	

	
	B
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


В случае других законов распределения формулы для вычисления неопределенности по типу В будут иными.
4.2.3. Вычисление суммарной стандартной неопределенности uC
Чаще всего измерения являются косвенными, т. е. измеряемая ве-личина y связана с измеряемыми величинами xi посредством функцио-
нальной зависимости вида y   f ( x1 , x 2 ,..., xn ) . Поэтому в случае некор-
35

	релированных оценок суммарную
	
	стандартную
	неопределенность
	

	uC ( y) вычисляют по формуле:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	m
	
	f
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	u
	( y )
	
	
	
	
	u 2 ( x ) .
	(4.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	i
	
	

	
	
	i 1
	
	xi
	
	
	


4.2.4. Выбор коэффициента охвата k при вычислении расширенной неопределенности
В общем случае коэффициент охвата k выбирают в соответствии с формулой
	k  t p ( veff ) ,
	(4.6)


где t p ( veff ) – коэффициент распределения Стьюдента с эффективным числом степеней свободы veff и доверительной вероятностью (уровнем доверия) p . Значения коэффициента t p ( veff ) приведены в приложении Г.
Эффективное число степеней свободы определяют по формуле
	veff
	
	
	
	
	u4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	C
	
	
	
	
	,
	(4.7)
	

	
	
	m
	u
	4
	( xi )
	
	f
	
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	vi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	i 1
	
	
	
	xi
	
	
	
	


где vi  – число степеней свободы при определении оценки i -й входной
величины, при этом:
vi ni 1 для вычисления неопределенностей по типу А; vi для вычисления неопределенностей по типу В.
Во многих практических случаях при вычислении неопределенностей результатов измерений делают предположение о нормальности закона распределения возможных значений измеряемой величины и полагают
k  2 при p  0,95 и k  3 при p  0,99.
При предположении о равномерности закона распределения полагают k 1,65при p 0,95 и k 1,71 при p 0,99.
При представлении результатов измерений рекомендуется приво-дить достаточное количество информации для возможности проанали-зировать или повторить весь процесс получения результата измерений и вычисления неопределенностей измерений, а именно:
алгоритм получения результата измерений; алгоритм расчета всех поправок и их неопределенностей; 
неопределенности всех используемых данных и способы их получения; алгоритмы вычисления суммарной и расширенной неопределенно- 
стей (включая значение коэффициента k). 
36

4.2.5. Определение расширенной неопределенности измерений
	Расширенная неопределенность рассчитывается по формуле
	

	U   k uC .
	(4.8)


4.3. Цель работы 

приобретение практических навыков оценивания неопределенно-сти прямых многократных измерений; 
освоить навыки выявления возможных источников неопределенности; приобретение практических навыков проведения анализа и сопо-ставления результатов оценивания погрешности и неопределенно- 
сти измерений; закрепление теоретического материала модуля «Метрология» изуча- 
емой дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». 
4.4. Используемые технические средства 

генератор электрических сигналов (Г3-109); универсальный вольтметр (В7-22А). 
4.5. Программа работы 

4.5.1. Собрать схему для прямого измерения напряжения переменно-го электрического сигнала произвольной частоты. Напряжение, задавае-мое с генератора, установить в одном из пределов – 1…100 мВ; 1…10 В. 

4.5.2. Произвести ряд независимых многократных наблюдений ФВ – x. Результаты записать в табл. 4.1 (графы 1, 2) с указанием наиме-нования ФВ и единицы измерения 

	
	
	
	
	
	Таблица 4.1
	

	ni
	
	xi
	
	x  xi    x
	xi    x 2
	
	
	

	1
	
	2
	
	3
	4
	
	
	

	1
	
	x1
	
	x1    x
	x1    x 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	x2
	
	x2    x
	x2    x 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	…
	…
	
	
	

	19
	
	x19
	
	x19    x
	x19    x 2
	
	

	20
	
	x20
	
	x20    x
	x20    x 2
	
	

	
	
	1
	n
	
	n  20
	
	2
	

	
	x
	xi
	
	xi    x
	
	
	

	
	
	n i 1
	
	i 1
	
	
	


Количество независимых равноточных измерений – n > 20.
37

4.5.3. Выявить возможные источники неопределенности. 

4.5.4. Рассчитать стандартные неопределенности по типам А и В, использую формулы (6.2−6.4). 

4.5.5. Рассчитать стандартную неопределенность по типу С, ис-пользуя формулу (6.5). 

4.5.6. Определить коэффициент охвата по (6.6). Обосновать его выбор. 

4.5.7. Оценить расширенную неопределенность по (при довери-тельной вероятности p 0,95). Заполнить таблицу 6.2. 

4.5.8. Записать результат измерений в соответствии с правилами округления (правила округления приведены в приложении Д). 

	
	
	X   X
	U  , В
	(4.9)
	

	
	
	
	
	
	

	4.5.9. Составить бюджет неопределенности в виде табл. 4.2.
	

	
	
	
	
	
	Таблица 4.2
	

	Источник
	Тип
	Распределе-
	Коэффициент
	Вклад в суммарную
	

	
	
	
	
	стандартную
	

	неопределенности
	
	
	
	
	

	
	
	ние
	влияния
	неопределенность, В
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Случайные
	
	
	
	
	
	

	эффекты при
	А
	
	
	
	
	

	измерении
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Неточность
	В
	
	
	
	
	

	генератора Г3-109
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Неточность вольт-
	В
	
	
	
	
	

	метра В7-22А
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Неточность
	
	
	
	
	
	

	считывания
	В
	
	
	
	
	

	показаний прибора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Суммарная
	
	
	
	
	
	

	стандартная
	С
	
	
	
	
	

	неопределенность
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Расширенная
	
	
	
	
	
	

	неопределенность
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



4.5.9. Используя оценки погрешности, полученные в лабораторной работе № 3 («Обработка результатов прямых многократных измере-ний»), и оценки неопределенностей измерения переменного напряже-ния, полученные в данной работе, заполнить табл. 4.3.
38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 4.3
	

	Результаты оценивания погрешности
	Результаты оценивания
	

	измерений
	неопределенности измерений
	

	Измеренное
	
	
	
	
	
	Измеренное
	
	
	
	
	
	
	

	
	X , В
	
	
	X , В
	
	

	значение
	
	
	значение
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Случайная
	
	
	
	Неопределенность
	u
	
	
	, В
	
	

	составляющая
	
	
	
	
	
	A
	
	
	

	погрешности
	, В
	
	по типу А
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Систематическая
	, В
	
	Неопределенность
	uB , В
	
	

	составляющая
	
	
	
	
	
	

	погрешности
	
	
	
	
	
	по типу В
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доверительные
	0.95 , В
	
	Расширенная
	U0.95 , В
	
	

	границы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	неопределенность
	
	
	

	погрешности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результат
	X изм   X
	
	0,95  , B
	Результат
	X изм   X
	U0,95  , B
	

	измерения
	
	
	
	
	
	измерения
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.5.10. Сравнить данные таблицы 4.3. Сделать выводы. 

4.5.11. Оформить отчет о проделанной лабораторной работе (при-мер оформления титульного листа см. в приложении А). 

4.6. Контрольные вопросы 

1. В чем отличие понятий «погрешность результата измерения» и «неопределенности измерения». 

2. Почему важно овладеть методиками оценивания как погрешности, так и неопределенности результата измерения? 

3. Насколько совпадает отечественная нормативная база с Руковод-ством и в чем заключается несовпадение? 

4.7. Литература 

1. ГОСТ Р 54500.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопреде-ленность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопреде-ленности измерения 

2. ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопреде-ленность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопре-деленности измерения 

3. ГОСТ Р 54500.3.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/Допол-нение 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. 

39

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ, КАТЕГОРИИ. УКАЗАТЕЛЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
5.1. Основные понятия и термины в области стандартизации 

· соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-вании». 

Стандартизация − деятельность по установлению правил и харак-теристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продук-ции, работ или услуг. 

Результатом деятельности в области стандартизации является раз-работка нормативного документа. 

Нормативный документ − Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов де-ятельности или их результатов. 

К нормативным документам в области стандартизации, используе-мым на территории Российской Федерации: 

а) в соответствии со ст. 13 ФЗ «О техническом регулировании», относятся: 

1)  национальные стандарты; 

2) правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; 

3) применяемые в установленном порядке классификации, обще-российские классификаторы технико-экономической и социальной ин-формации; 

4)  cводы правил; 

5) стандарты организаций; б) в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 1.1 на 

территории РФ действуют: 6) технические условия. 

Стандарт − документ, в котором в целях добровольного много-кратного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполне-ния работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила 

· методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора об- 

40

разцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.
Стандарт, утвержденный национальным органом по стандартиза-
ции, называется национальным стандартом (ГОСТ Р).
Национальный орган по стандартизации в РФ – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Правила (ПР) стандартизации − нормативный документ (НД),
устанавливающий обязательные для применения организационно-методические положения, которые дополняют или конкретизируют от-дельные положения основополагающего национального стандарта и определяют порядок и методы выполнения работ по стандартизации. Пример обозначения правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718.
Норма (Н) − положение, устанавливающее количественные или качественные критерии, которые должны быть удовлетворены.
Обозначение норм: Нормы 35-01, НРБ – 96.
Правила и нормы, разрабатываемые федеральными органами ис-полнительной власти, могут быть объединены в один документ, напри-мер строительные нормы и правила – СНиП, санитарные правила и нормы – СанПиН.
Рекомендации (Р) − нормативный документ, содержащий добро-вольные для применения организационно-методические положения, ко-торые касаются проведения работ по стандартизации, метрологии, сер-тификации и аккредитации, которые целесообразно предварительно про-верить на практике до их установления в основополагающем националь-ном стандарте или соответствующих правилах, например Р 50.1.44-2003 «Рекомендации по разработке технических регламентов».
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации − нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другими) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных инфор-мационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией.
Создание Общероссийских классификаторов технико-экономичес-кой и социальной информации – главный результат работ по единой си-стеме классификации и кодированию.
Классификация – это разделение множества объектов на классифи-кационные группировки по сходству или различию на основе опреде-ленных признаков в соответствии с принятыми правилами.
41

Кодирование – это образование и присвоение по определенным правилам кодов объекту или группе объектов, позволяющих заменить несколькими знаками наименования этих объектов.
Примерами ранее разработанных и наиболее часто применяемых, объектов являются общероссийский классификатор продукции (ОКП) – ОК 005, общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (ОК ЕСКД) – ОК 012. Разработка ОК охватывает все соци-ально-экономические сферы деятельности, например:
Общероссийский классификатор валют – ОК (МК (ИСО 4217) 003) 014; 
Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов – ОК 030; 
Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подзем-ных вод – ОК 032; 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию – ОК 009. 
Свод правил (СП) – документ в области стандартизации, в кото- 
ром содержатся технические правила и (или) описание процессов про-ектирования (включая изыскания), производства, строительства, монта-жа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-ции продукции и который применяется на добровольной основе. При-мер: свод правил по проектированию и строительству СП 23 –101–2000 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Участники работ по стандартизации, а также национальные стан-дарты, общероссийские классификаторы технико-экономической и со-циальной информации, правила их разработки и применения, правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации, сво-ды правил образуют национальную систему стандартизации.
Стандарт организации (СТО) − стандарт, утвержденный и при-меняемый организацией для целей стандартизации, а также для совер-шенствования производства и обеспечения качества продукции, выпол-нения работ, оказания услуг, а также для распространения и использо-вания полученных в различных областях знаний результатов исследова-ний (испытаний), измерений и разработок.
В соответствии с ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р ИСО 9000 организация: группа работников и необходимых средств с распределением ответ-ственности, полномочий и взаимоотношений.
Примеры: компания, корпорация, фирма, предприятие, учрежде-ние, благотворительная организация, предприятие розничной торговли, ассоциация, а также их подразделения или комбинация из них. Органи-зация может быть государственной или частной.
42

Примером стандарта организации является стандарт ТПУ:
СТО ТПУ 2.5.01–2008
Система образовательных стандартов РАБОТЫ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ, ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ КУРСОВЫЕ Структура и правила оформления
Технические условия (ТУ) − документ, устанавливающий техни-ческие требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, со-блюдены ли данные требования.
К НД относятся те ТУ, на которые делаются ссылки в договорах на поставляемую продукцию (оказываемые услуги). Пример обозначения технических условий – ТУ 4859-184-00165600-96.
5.2. Категории стандартов
Весь фонд стандартов, действующих на территории РФ, включает следующие категории:
национальные стандарты РФ (индекс стандартов ГОСТ Р); межгосударственные стандарты (индекс стандартов ГОСТ); 
международные (индекс стандартов ИСО, МЭК, МСЭ) и регио-нальные (индекс стандартов ЕС) стандарты; 
стандарты организаций. 
Межгосударственный стандарт − региональный стандарт, приня- 
тый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифика-ции и доступный большому кругу пользователей.
В Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертифика-ции входят 12 стран бывшего СССР, кроме стран Прибалтики.
Международный стандарт − стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользо-вателей.
Международные и региональные организации:
ИСО – международная организация по стандартизации (индекс стандартов ИСО);
МЭК – международная электротехническая комиссия, сфера дея-тельности которой связана с электротехникой и электроникой (индекс стандартов МЭК);
МСЭ – международный союз электросвязи (индекс стандар-тов МСЭ);
ЕС – Европейский союз (индекс стандартов ЕС).
43

5.3. Виды стандартов
Вид стандарта – характеристика, определяющаяся его содержанием
· зависимости от объекта стандартизации. 

· зависимости от назначения и содержания ГОСТ Р 1.0 установил следующие основные виды стандартов: 

стандарты основополагающие; стандарты на термины и определения; стандарты на продукцию; стандарты на услугу; 

стандарты на процессы (работы); стандарты на методы контроля. 
· соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 1.1 до- 

полнительно могут разрабатываться:
стандарты на совместимость; стандарты на номенклатуру показателей. 
Основополагающий стандарт − стандарт (нормативный доку- 
мент), имеющий широкую область распространения или содержащий общие положения для определенной области.
Основополагающие стандарты устанавливают общие организаци-онно-методические положения для определенной области деятельности или общетехнические требования и правила, обеспечивающие взаимо-понимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства и не противоречащие законодательству.
Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в качестве стандарта или служить основой для разработки других стан-дартов или иных нормативных или технических документов.
Примером основополагающих стандартов могут быть нормативные документы по организации национальной системы стандартизации в Российской Федерации, комплексные стандарты ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, ГСИ и т. д.
Стандарт на термины и определения − стандарт, устанавливающий термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и до-статочные признаки понятия, используемые в стандартизации и смеж-ных видах деятельности.
Стандарт на продукции − стандарт, устанавливающий требования и методы их контроля по безопасности, основным потребительским свой-ствам, которым должна удовлетворять продукция или группа однородной продукции, с тем чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению.
Стандарт на продукцию может включать, кроме требований соот-ветствия назначению, классификацию, конструктивные требования, ти-
44

пы, основные параметры или размеры, требования по безопасности и экологии, порядок приемки, методы контроля, требования к маркиров-ке, упаковке, транспортированию и хранению, а иногда и технологиче-ские или эксплуатационные требования.
Стандарт на услугу. Стандарты на услуги устанавливают требо-вания и методы контроля для групп однородных услуг или для одной услуги в части состава, содержания и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребителю услуги, а также требования к факторам, оказывающим существенное влияние на качество услуги.
Стандарты на услуги включают бытовое обслуживание населения, общественное питание, туристско-экскурсионное обслуживание, соци-ально-культурные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, автосервис, связь, страхование, банковское дело, торговлю, научно-техническое и информационно-рекламное обслуживание и прочие сферы деятельности.
Стандарт на процесс. Стандарты на процессы (работы), устанав-ливают требования к организации производства и оборота продукции на рынке, к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ, а также методы контроля этих требований в тех-нологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспор-тирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции.
Стандарт на методы контроля (испытаний, измерений). Стан-
дарты на методы контроля, испытаний, измерений и анализа устанавли-вают требования к используемому оборудованию, условиям и процеду-рам осуществления всех операций, обработке и представлению полу-ченных результатов, квалификации персонала.
Стандарт на совместимость − стандарт, устанавливающий требова-ния, которые касаются совместимости различных объектов стандартизации.
Стандарт на номенклатуру показателей − стандарт, содержащий перечень показателей, для которых значения или характеристики долж-ны быть указаны при установлении требований к продукции, процессу или услуге в других нормативных или технических документах.
5.4. Область и объект стандартизации
Объект стандартизации − продукция, процесс или услуга, подле-жащие стандартизации.
Под объектом стандартизации в широком смысле понимают про-дукцию, процесс или услугу, которые в равной степени относятся к лю-бому материалу, компоненту, оборудованию, системе, их совместимо-сти, правилу, процедуре, функции, методу или деятельности.
45

Стандартизация может ограничиваться определенными аспектами любого объекта. Например, применительно к обуви – размеры и крите-рии прочности.
Аспект стандартизации − краткое выражение обобщенного содер-жания устанавливаемых стандартом положений. Аспект стандартизации указывают в наименовании стандарта в виде подзаголовка.
Область стандартизации − совокупность взаимосвязанных объек-тов стандартизации.
Областью стандартизации можно считать, например , машиностро-ение, нефтепродукты, горнодобывающее оборудование, средства вы-числительной техники, транспорт, электроника, величины и единицы величин и т. д.
5.5. Комплексные системы стандартов
Комплексные системы стандартов – это результат комплексной стандартизации.
Комплекс (система) стандартов − совокупность взаимоувязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и устанав-ливающих согласованные требования к взаимоувязанным объектам стандартизации.
Комплексные системы стандартов направлены на решение народ-но-хозяйственных задач, обеспечивающих повышение эффективности производства высококачественной продукции, в частности на упорядо-чение конструкторской и технологической документации, на упорядо-чение документации в сферах обращения продукции, на обеспечение единства измерений, безопасности, охраны окружающей среды и т. д.
· каждую систему входит несколько десятков общетехнических стандартов, охватывающих все стадии жизненного цикла изделий: ис-следование и проектирование, подготовку производства, производство, эксплуатацию и ремонт. 

Каждой комплексной системе стандартов присвоен свой номер – одна или две цифры, отделенные точкой в регистрационном номере, и свое наименование, которое приводится на обложке стандарта первой строкой. Некоторые наименования комплексных систем стандартов имеют аббревиатуру, например, Единая система конструкторской доку-ментации имеет аббревиатуру ЕСКД. 

Федеральное агентство по техническому регулированию проводит работу по совершенствованию и упорядочению комплексных систем стандартов. 

· настоящее время действуют комплексные системы стандартов, приведенные в табл. 5.1. 

46

	
	
	
	Таблица 5.1
	

	Номер комплекснойсистемыстандартов
	Аббревиатура ком-плекснойсистемыстандартов
	Название комплексной системы
	Индексы стандартов,входящихвкомплекснуюсистему
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	–
	Стандартизация в Российской Федерации
	ГОСТ Р
	

	2
	ЕСКД
	Единая система конструкторской документации
	ГОСТ
	

	3
	ЕСТД
	Единая система технологической документации
	ГОСТ
	

	6
	–
	Унифицированная система документации
	ГОСТ
	

	7
	СИБИД
	Система стандартов по информации, библиотечному
	ГОСТ
	

	
	
	и издательскому делу
	
	

	8
	ГСИ
	Государственная система обеспечения единства
	ГОСТ,
	

	
	
	измерений
	ГОСТ Р
	

	9
	ЕСЗКС
	Единая система защиты от коррозии и старения
	ГОСТ
	

	12
	ССБТ
	Система стандартов безопасности труда
	ГОСТ,
	

	
	
	
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	13
	–
	Репрография
	ГОСТ Р
	

	14
	–
	Экологический менеджмент
	ГОСТ,
	

	
	
	
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	15
	СРПП
	Система разработки и постановки продукции
	ГОСТ,
	

	
	
	на производство
	ГОСТ Р
	

	17
	–
	Охрана природы
	ГОСТ,
	

	
	
	
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	18
	–
	Технологии авиатопливообеспечения
	ГОСТ
	

	19
	ЕСПД
	Единая система программной документации
	ГОСТ
	

	21
	СПДС
	Система проектной документации по строительству
	ГОСТ Р
	

	22
	–
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях
	ГОСТ Р
	

	23
	–
	Обеспечение износостойкости изделий
	ГОСТ,
	

	
	
	
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	24
	–
	Автоматизированные системы управления дорожным
	ГОСТ,
	

	
	
	движением
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	27
	–
	Надежность в технике
	ГОСТ
	

	28
	–
	Система технического обслуживания и ремонта
	ГОСТ
	

	
	
	техники
	
	

	
	
	
	
	

	30
	–
	Система стандартов эргономики и технической
	ГОСТ,
	

	
	
	эстетики
	ГОСТ Р
	

	
	
	
	
	

	33
	–
	Единый российский страховой фонд документации
	ГОСТ Р
	

	34
	–
	Информационная технология
	ГОСТ Р
	

	40
	–
	Система сертификации ГОСТ Р
	ГОСТ Р
	

	43
	–
	Информационное обеспечение техники
	ГОСТ Р
	

	
	
	и операторской деятельности
	
	

	
	
	
	
	


47

5.6. Обозначение национальных стандартов
Обозначение национального стандарта РФ и межгосударственного стандарта состоит из индекса «ГОСТ Р» или «ГОСТ» соответственно, регистрационного номера и отделенных тире двух последних цифр или всех четырех цифр (с 2000) года утверждения стандарта, например,
ГОСТ Р 50037–98, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 2836-87.
В обозначении стандарта, входящего в комплексную систему (ком-плекс) стандартов, первые одна или две цифры с точкой в его регистра-ционном номере определяют номер комплексной системы стандартов. Например, ГОСТ Р 2.001-93 – цифра 2, отделенная точкой в регистра-ционном номере 2.001, определяет принадлежность данного стандарта к комплексной системе стандартов, которая имеет аббревиатуру «ЕСКД», и называется «Единая система конструкторской документации».
По мере принятия технических регламентов и оставления за нацио-нальными стандартами функций доказательной базы, количество обще-технических систем и комплексов будет сокращаться, а их состав и со-держание – изменяться.
Среди всех комплексных систем особое место занимают системы стандартов ЕСКД и ЕСТД, тесно связанные между собой и определяю-щие требования к основной технической документации всего народного хозяйства и особенно для машиностроения.
Обозначение национальных стандартов РФ, имеющих аутентичный текст (без изменений и дополнений) соответствующих международных, региональных или национальных стандартов других стран на русском языке (идентичный стандарт), состоит из индекса «ГОСТ Р», обозначе-ния соответствующего международного (регионального) стандарта (без указания года его принятия) и отделенного от него тире года утвержде-ния национального стандарта РФ, например,
ГОСТ Р ИСО 9001-2001,    ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-2-2000.
Данный способ применения международного стандарта называют «методом обложки» или прямое применение международного стандарта.
Обозначение национальных стандартов РФ, имеющих аутентичный текст соответствующих международных, региональных или националь-ных стандартов других стран на русском языке с изменениями или допол-нительными требованиями, отражающими специфику потребностей наци-ональной экономики (модифицированный стандарт), состоит из обозначе-ния национального стандарта и приведенного ниже в скобках обозначения примененного международного (регионального) стандарта, например,
	1) ГОСТ Р 51885-2002
	2) ГОСТ Р 52377-2004

	(ИСО 7000: 1990)
	(МЭК 60634: 1998)


48

Данный способ применения международного стандарта называют косвенное применение международного стандарта или применение с изменениями.
5.7. Указатель «Национальные стандарты»
Информацию о действующих национальных стандартах, сроках их действия, изменениях к ним пользователи получают через годовые и ежемесячные информационные указатели «Национальные стандарты Российской Федерации».
Ежегодный указатель «Национальные стандарты» выходил до 2005 го-да в четырех томах, с 2005 года выходит в трех томах, составленный по ко-дам Общероссийского классификатора стандартов ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001) 001, который входит в состав единой системы классифицирова-ния технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) гармонизи-рован с Международным классификатором стандартов (МКС) и Межгосу-дарственным классификатором стандартов.
Все действующие стандарты на текущий год размещены в 1, 2, 3 томах указателя «Национальные стандарты» по кодам ОКС с указанием обозначений и наименований стандартов. Обозначения стандартов внутри кодов расположены по порядку возрастания обозначений в по-следовательности: ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ РСФСР. В 3 томе приведен пе-речень действующих на текущий год Общероссийских классификаторов и алфавитно -предметный указатель. Алфавитно-предметный указатель построен по ключевым словам, выбранным из наименований позиций ОКС, с указанием кодов Общероссийского классификатора стандартов.
Весь перечень действующих на текущий год стандартов в порядке возрастания их номеров приведен в 3 томе. В нем для каждого стандар-та указаны код ОКС, группа стандарта, к которой относится стандарт. В графе «Для отметок» соответственно для этих стандартов могут быть указаны или сроки прекращения действия стандартов, или сроки введе-ния вновь изданных опережающих стандартов, или в скобках указыва-ется номер изменения, номер и год информационного указателя, в кото-
	ром оно опубликовано.
	
	
	

	Примеры:
	
	
	

	1. Р 50008-92 33.100.20
	Э02
	до 01.02.2002

	2.
	Р 12.4.201-99
	59.080.40
	Л69
	с 01.01.2003

	3.
	855-74
	73.080
	А57
	(1-Х-79)


Если стандарт введен взамен другого, то указывается, взамен како-го документа он введен или в какой части его заменяет.
49

Дается информация в виде сноски в случае, если стандарт:
утратил силу на территории Российской Федерации; принят в качестве межгосударственного стандарта; 
действует только на территории Российской Федерации. 
В указателе у стандартов индекс стандарта «ГОСТ» не проставляется. 
5.8. Информационно-поисковая система «Кодекс»
Для поиска стандартов также можно использовать информационно-поисковую систему «Кодекс», которая содержит актуализируемые элек-тронные версии действующих на территории РФ нормативных документов.
В ТПУ с 2002 г. Успешно функционирует информационно-поисковая система «Кодекс», пользующаяся в настоящее время повышенным спро-сом (до 1,5 тыс. обращений в месяц). Для работы с базой организован ши-рокий доступ для сотрудников и студентов в сети Intranet ТПУ. База регу-лярно актуализируется и пополняется новыми нормативными документа-ми. Она проста и удобна в обращении, что позволяет сократить время по-иска и затраты на приобретение необходимой информации, содержащейся в стандартах. Адрес базы данных «Кодекс» http://kodeks.lib.tpu.ru.
Также можно использовать официальный сайт национального органа по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (краткое наименование – Росстандарт), где приводится инфор-мация о действующих стандартах – http://www.gost.ru/wps/portal/, далее Ин-формационные ресурсы по стандартизации, далее – Каталог стандартов.
5.9. Цель лабораторной работы 

5.9.1. освоение, закрепление и применение в последующей практи-ке теоретического материала по разделу «Стандартизация». 

5.9.2. приобретение навыков работы со стандартами и определение 

по ним: 

видов и категорий стандартов; объекта и области стандартизации; основных положений стандарта; сферы применения стандарта. 

5.9.3. приобретение практических навыков работы с указателем «Национальные стандарты!» и выявление по указателю признаков акту-ализации стандартов. 

5.10. Нормативные документы, используемые в ходе работы 

комплект указателей «Национальные стандарты»; фонд стандартов. 
50

5.11. Программа работы 

5.11.1. На основе теоретического материала лекций и приобретен-ных знаний с использованием стандартов и комплекта указателей «Национальные стандарты», по которому осуществляется поиск кода ОКС стандарта, принятых к нему изменений, сведений о переиздании стандарта и т. д., заполнить табл. 5.2, предварительно ознакомившись с двумя предложенными стандартами, и принять решение о возможности применения данных стандартов. 

Если нет, то указать причину: стандарт либо отменен, либо переиз-дан, либо утратил силу на территории РФ, либо в стандарте нет всех принятых к нему изменений. 

	
	
	
	Таблица 5.2
	

	1
	Обозначение стандарта
	ГОСТ …
	ГОСТ …
	

	
	
	
	
	

	2
	Наименование стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Индекс стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Регистрационный номер
	
	
	

	
	стандарта
	
	
	

	5
	Номер комплексной
	
	
	

	
	системы стандартов
	
	
	

	6
	Аббревиатура комплексной
	
	
	

	
	системы стандартов
	
	
	

	7
	Способ применения
	
	
	

	
	международного стандарта
	
	
	

	8
	Код ОКС стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	Категория стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Вид стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Объект стандартизации
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Область стандартизации
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	Сфера применения стандарта
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	Основные положения
	
	
	

	
	стандарта
	
	
	

	15
	Изменения, принятые
	
	
	

	
	к данному стандарту
	
	
	

	
	Вывод:
	
	
	

	16
	можно ли использовать
	
	
	

	
	в работе данный стандарт
	
	
	


51

	
	
	Таблица 5.3
	

	
	Варианты заданий для студентов ИПР
	

	
	
	
	

	Номер
	
	Задания по вариантам
	

	варианта
	Задание № 2
	Задание № 3
	

	1
	ГОСТ 13583.9-93
	ГРАВИМИТРЫ НАЗЕМНЫЕ. Общие технические условия
	

	
	
	
	

	2
	ГОСТ 15934.17-80
	КОНЦЕНТРАТ АПАТИТОВЫЙ. Технические условия
	

	
	
	
	

	3
	ГОСТ 10949-75
	МРАМОР. Метод определения содержания серы
	

	
	
	
	

	4
	ГОСТ 8483-81
	ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ. Термины и определения
	

	
	
	
	

	5
	ГОСТ 28185-89
	ВОДА. Единицы жесткости
	

	
	
	
	

	6
	ГОСТ 22387.3-77
	ТЕОДОЛИТЫ. Общие технические условия
	

	
	
	
	

	7
	ГОСТ 15880-83
	СПКП. АНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОВ. Номенклатура показателей
	

	
	
	
	

	8
	ГОСТ 6031-81
	ГРУНТЫ. Классификация
	

	
	
	
	

	9
	ГОСТ 12.2.105-84
	ГЕОДЕЗИЯ. Термины и определения
	

	
	
	
	

	10
	ГОСТ Р 51605-2000
	СПКП. ПРИБОРЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ.
	

	
	
	Номенклатура показателей
	

	11
	ГОСТ 30672-99
	ГИДРОЛОГИЯ СУШИ. Термины и определения
	

	
	
	
	

	12
	ГОСТ 17789-72
	ССБТ. ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования
	

	
	
	
	

	13
	ГОСТ Р 51510-99
	ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПОЧВЫ. Паспорт почв
	

	
	
	
	

	14
	ГОСТ 23463-79
	ПОЧВЫ. Термины и определения
	

	
	
	
	

	15
	ГОСТ 12871-93
	ГОРНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Виды и
	

	
	
	комплектность
	

	
	
	
	

	16
	ГОСТ 444-75
	УГЛИ КАМЕННЫЕ. Метод определения окисленности
	

	
	
	
	

	17
	ГОСТ 29086-91
	РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ. Метод магнитного анализа
	

	
	
	
	

	18
	ГОСТ Р 51176-98
	НЕФТЬ. Метод определения парафина
	

	
	
	
	

	19
	ГОСТ 28802-90
	ОБОРУДОВАНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ.
	

	
	
	Термины и определения
	

	
	
	
	

	20
	ГОСТ 21534-76
	ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ. Метод определения ртути
	

	
	
	
	

	21
	ГОСТ 4.356-86
	ЗАМКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
	

	
	
	
	

	22
	ГОСТ 24328-80
	КОНЦЕНТРАТЫ ЦИНКОВЫЕ. Метод определения цинка
	

	
	
	
	

	23
	ГОСТ 22609-77
	ГРАФИТ. Метод определения серы
	

	
	
	
	

	24
	ГОСТ 12.2.059-81
	АЛМАЗЫ ПРИРОДНЫЕ НЕОБРАБОТАННЫЕ
	

	
	
	Классификация. Основные признаки
	

	25
	ГОСТ 10529-96
	РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ. Метод магнитного анализа
	

	
	
	
	

	26
	ГОСТ 4.374-85
	КАРТОГРАФИЯ. Термины и определения
	

	
	
	
	


52

Таблица 5.4
Варианты заданий для студентов ИНК, ФТИ
	Номер
	Задания по вариантам
	

	варианта
	Задание № 2
	Задание № 3
	

	1
	ГОСТ 19138.0-85
	ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ. МАЗУТ.
	

	
	
	Технические условия
	

	
	
	
	

	
	
	ГСИ. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	

	2
	ГОСТ 12.1.040-83
	ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ.
	

	
	
	Общие требования
	

	3
	ГОСТ 10771-82
	ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ.
	

	
	
	Методы измерения емкости
	

	
	
	
	

	4
	ГОСТ Р 8.590-2001
	МИКРОМЕТРЫ СО ВСТАВКАМИ.
	

	
	
	Технические условия
	

	
	
	
	

	5
	ГОСТ Р МЭК 1029-1-94
	СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.
	

	
	
	Термины и определения
	

	
	
	
	

	6
	ГОСТ Р МЭК 60522-2001
	СТАЛЬ. Эталоны микроструктуры
	

	
	
	
	

	7
	ГОСТ 15.009-91
	АНАЛИЗАТОРЫ ГАРМОНИК. Методы
	

	
	
	и средства поверки
	

	
	
	
	

	8
	ГОСТ 11282-93 (МЭК 524-75)
	ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ.
	

	
	
	Основные размеры
	

	9
	ГОСТ 22511-88
	МЕТАЛЛЫ. Методы испытания на растяжение
	

	
	
	
	

	10
	ГОСТ 19761-81
	ТОЛЩИНОМЕРЫ РАДИОИЗОТОПНЫЕ.
	

	
	
	Общие технические условия
	

	
	
	
	

	11
	ГОСТ Р ИСО 5358-99
	КОДЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ РЕЗИСТОРОВ
	

	
	
	И КОНДЕНСАТОРОВ
	

	
	
	
	

	12
	ГОСТ 4.493-89
	ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ.
	

	
	
	Метод измерения вибрации
	

	
	
	
	

	13
	ГОСТ 12.4.122-83
	ССБТ. ЛАЗЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие
	

	
	
	положения
	

	
	
	
	

	14
	ГОСТ 17925-72
	ТЕХНИКА РАДИАЦИОННАЯ. Термины и
	

	
	
	определения
	

	
	
	
	

	15
	ГОСТ 11859-66
	СТАЛЬ. Метод рентгенофлюоресцентного
	

	
	
	анализа
	

	
	
	
	

	16
	ГОСТ 18061-90
	ГСИ. ЧАСТОТОМЕРЫ. Методы и средства
	

	
	
	поверки
	

	
	
	
	

	17
	ГОСТ 29074-91
	ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ. Требования к восста-
	

	
	
	новлению и ремонту
	

	
	
	
	

	18
	ГОСТ 18353-79
	ПЛАСТМАССЫ. Метод определения сыпуче-
	

	
	
	сти
	

	
	
	
	

	19
	ГОСТ Р 51635-2000
	ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ. Термины
	

	
	
	и определения
	

	
	
	
	

	20
	ГОСТ Р МЭК 60238-99
	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ.
	

	
	
	Основные размеры
	

	
	
	
	

	21
	ГОСТ 28883-90 (МЭК 62-74)
	ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ.
	

	
	
	Технические условия
	


53

	
	
	Окончание табл. 5.4
	

	
	
	
	

	Номер
	Задания по вариантам
	

	варианта
	Задание № 2
	Задание № 3
	

	22
	ГОСТ Р МЭК 252-94
	ССБТ. ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ.
	

	
	
	Общие технические условия
	

	
	
	
	

	23
	ГОСТ 29075-91
	МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ.
	

	
	
	Основные размеры
	

	
	
	
	

	24
	ГОСТ 28578-90 (МЭК 749-84)
	ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Обор проб
	

	
	
	
	

	25
	ГОСТ 23448-79
	ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ И
	

	
	
	ПОЛЕВЫЕ. Основные параметры
	

	
	
	
	

	26
	ГОСТ 18604.6-74
	СРПП. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
	

	
	
	
	


5.11.2. Используя указатели «Национальные стандарты», осуще-ствить поиск наименования стандарта по его обозначению, указанному для каждого варианта в графе 2 табл. 5.3, 5.4 (в зависимости от института). 

По 3 тому определяется код раздела, в котором размещен исследу-емый стандарт, а затем, используя один из 1 и 2 тома, по коду раздела и обозначению стандарта находится наименование стандарта. 
5.11.3. Используя указатели «Национальные стандарты», осуще-ствить поиск стандарта по его наименованию. 

Наименований стандартов по вариантам приведены в графе 3 табл. 5.3, 
5.4 (в зависимости от института). 

Выполнение этого задания необходимо начинать с поиска кода по ключевому слову (области стандартизации, объекту стандартизации или аспекту стандартизации) в алфавитно-предметном указателе 3 тома. За-тем, используя один из 1 и 2 тома, по коду раздела и наименованию стандарта находится обозначение стандарта.
5.12. Контрольные вопросы 

1. Какие документы охватывает понятие «нормативный документ»? 

2. Прерогативой каких документов является установление обязатель-ных требований? 

3. Как расшифровать аббревиатуру ГОСТ? 

4. Чем отличаются правила по стандартизации от рекомендаций по стандартизации? Приведите пример того и другого документа. 

5. Что такое вид стандарта? Перечислите основные виды стандартов. 

6. Что такое основополагающий стандарт? Приведите примеры орга-низационно-методических и общетехнических стандартов. 

7. Какие требования предъявляются к стандартам на методы кон-троля? 

54

8. В каком источнике содержится информация о действующих нацио-нальных стандартах РФ? 

9. Какой вариант применения международного стандарта в РФ реали-зован в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2001(судя по обозначению)? 

10. Какой вариант применения международного стандарта в РФ реали-зован в стандарте ГОСТ Р 51294.9-2002 (ИСО/МЭК 15438-2001)? 

11. Какой основной документ является результатом работ по Единой системе классификации и кодирования технико-экономической информации? 

12. В каких случаях технические условия выполняют роль технических документов и нормативных документов? 

13. Какую информацию получает пользователь из указателя «Нацио-нальные стандарты»? 

14. Какие, на ваш взгляд, методы и принципы стандартизации приме-нены при разработке и составлении указателя «Национальные стандарты»? 

5.13. Используемая литература 

1. Лифиц И.М., Стандартизация, метрология и сертификация: учеб-ник. − М.: Юрайт-Издат, 2013 

2. ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения». 

3. ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Ос-новные положения». 

4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 г. 

55

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕСКД. ПРИСВОЕНИЕ
ОБОЗНАЧЕНИЙ ИЗДЕЛИЯМ И КОНСТРУКТОРСКИМ ДОКУМЕНТАМ
6.1. Основные понятия и определения
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (далее – общероссийские классификаторы) – нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (класса-ми, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информации.
Классификатор изделий и конструкторских документов – Классифи-катор ЕСКД представляет собой систематизированный свод наименова-ний классификационных группировок объектов классификации: изделий основного и вспомогательного производства всех отраслей народного хо-зяйства, общетехнических документов и их кодов. Классификатор ЕСКД является основной частью Единой системы классификации и кодирова-ния технико-экономической информации (ЕСКК ТЭИ).
В Классификатор ЕСКД включены классификационные характери-стики изделий: деталей, сборочных единиц, комплектов, комплексов, на которые разработана и разрабатывается конструкторская документация по ЕСКД, в том числе и стандартные изделия, а также общетехнические документы (нормы, правила, требования, методы и т. д.) на изделия, входящие в Классификатор ЕСКД.
Цели, для достижения которых разработан Общероссийский Клас-сификатор ЕСКД:
установление в стране единой государственной обезличенной клас-сификационной системы обозначения изделий и конструкторских документов и обеспечение единого порядка оформления, учета, хранения и обращения этих документов; 
обеспечение возможности использования различными предприяти-ями и организациями при проектировании новой техники, техноло-гической подготовке производства, эксплуатации и ремонте кон-структорской документации, разработанной другими организация-ми, без ее переоформления; 
ускорение и облегчение ручного поиска конструкторской докумен-тации разрабатываемых и изготавливаемых изделий; 
выявление объектов и определение направлений унификации и стандартизации изделий; 
56

широкое применение средств электронно-вычислительной техники в системах автоматизированного проектирования, управления тех-нологическими процессами, создании передовых методов произ-водства (САПР, АСУТП, ГПС и др.). 
Присвоение объектам народного хозяйства кодовых обозначений обеспечивает полную идентификацию объектов.
Всего в Классификаторе ЕСКД 100 классов. Все изделия размеще-ны в 49 классах, остальные классы – резервные и могут быть использо-ваны для размещения новых видов изделий.
Признаки, использованные при классификации изделий в классах Классификатора:
функциональный (основная эксплуатационная функция, выполня-емая изделием); 
конструктивный (конструктивные особенности изделия); принцип действия (физический, физико-химический процесс, на 
основе которого действует изделие); параметрический (величины и степени точности рабочих пара- 
метров изделия: основные размеры, мощность, напряжение, сила тока, частота и пр.); 
геометрической формы; наименования изделия. 
При формировании классов (первый уровень классификации) для 
сборочных единиц, комплектов, комплексов использован функциональ-ный признак. Этот признак дает представление об изделиях класса и от-личает их от изделий других классов. Наименования, присвоенные классам по этому признаку, непосредственно отражают номенклатуру включенных в низ изделий.
Наиболее общие признаки, использованные на верхних уровнях классификации, конкретизируются на последующих уровнях – подклас-сах, группах, подгруппах, видах.
В пяти классах деталей (71–75) на первом уровне классификации применен признак «геометрическая форма», который является наиболее объективным и стабильным , раскрывающим существенные характери-стики детали независимо от ее функционального назначения и принад-лежности к другим изделиям.
Признак «геометрическая форма» конкретизируется на последую-щих уровнях классификации.
Множество деталей в этих классах разделено по геометрической форме на три подмножества: «детали – не тела вращения» (классы 71, 72), «детали – не тела вращения» (классы 73, 74), «детали – тела вращения и не тела вращения» (класс 75).
57

Для классификации общих документов использован подкласс "0" во всех классах. К подклассу «0» относятся документы, регламентиру-ющие общие для изделий всего класса, его подклассов, групп, подгрупп и видов нормы, правила, требования, методы в области свойств изде-лий, их маркировки, упаковки, контроля, приемки, транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, ремонта, технологии производства.
Классификационная характеристика является основной частью обозначения изделия и его конструкторского документа.
Обозначение изделий и конструкторских документов устанавлива-ется по ГОСТ 2.201 «ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов».
6.2. Структура обозначения изделий и основного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации)
ХХХХ. ХХХХХХ. ХХХ

Код организации – разработчика
Код классификационной характеристики
Порядковый регистрационный номер
Четырехзначный буквенный код организации-разработчика назна-чается по общероссийскому Классификатору предприятий и организа-ций (ОКПО).
Код классификационной характеристики изделия и основного кон-структорского документа назначается по Классификатору ЕСКД и пред-ставляет собой шестизначное число.
Структура кода классификационной характеристики представляет собой графическое изображение последовательности расположения знаков кода и соответствующие этим знакам наименования уровней де-ления.
58

6.3. Структура кода классификационной характеристики 

· Х Х Х Х 


Класс
Подкласс
Группа
Подгруппа
Вид

Порядковый регистрационный номер присваивают по каждой клас-сификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода органи-зации-разработчика.
Примеры обозначения изделий и основного конструкторского до-кумента:
ФЮРА.381627.001; ЕИВЖ. 473561.003; ЕИЖА. 744357.001.
Обозначение неосновного конструкторского документа (доку-
мента, входящего в комплект конструкторской документации в соответ-ствии с ГОСТ 2.102-68 «Виды и комплектность конструкторских доку-ментов») должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами
ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХ. ХХХХ

Обозначение изделия Код документа
Примеры
Сборочный чертеж
ФЮРА.381627.001 СБ
Технические условия
ФЮРА.381627.001 ТУ
Руководство по эксплуатации     ФЮРА.381627.001 РЭ
Схема электрическая принципиальная  ФЮРА.381627.001 Э3
59

6.4. Примеры выполнения заданий
Найти код классификационной характеристики прибора для изме-рения характеристик электронных, фазо-частотных устройств электри-ческих цепей.
Класс исследуемого прибора определяем по ключевым словам, определяющим функциональное назначение этого прибора. Исследуе-мый прибор является средством измерений электрических и магнитных величин. По наименованию классов находим класс, в котором размещен исследуемый прибор. Это класс 410000 «Средства измерений электриче-ских и магнитных величин, ионизирующих излучений, средства интро-скопии, определения состава и физико-химических свойств веществ». По сетке классов и подклассов определяем подкласс 411000 «Средства изме-рений электрических и магнитных величин», здесь же определяем и группу 411200 «Приборы для измерения элементов цепей, компонентов и трактов, приборы комбинированные». По сетке групп, подгрупп и видов определяем подгруппу 411230 «Характеристик электронных устройств» и вид 411233 «Фазо-частотных». Таким образом, код классификационной характеристики прибора для измерения характеристик электронных, фа-зо-частотных устройств электрических цепей будет 411233.
При классификации деталей определяющим является признак «геометрическая форма», как более стабильный и объективный при описании детали. Также использованы и другие признаки, причем при-знак «наименование» использован в случаях, когда наименование дета-ли общепринято и однозначно характеризует деталь.
Определение кода классификационных характеристик деталей определяется двумя способами:
а) наименование детали, указанное на чертеже, отыскивается в алфавитно-предметном указателе (АПУ), где указывается код класси-фикационной характеристики;
б) при отсутствии в АПУ наименования детали, указанного в чер-теже, то по сетке классов и подклассов, сопоставляя признаки класси-фикации, определяем класс, подкласс, группу. Далее по классификаци-онным сеткам, сопоставляя классификационные признаки, определяем подгруппу и вид.
Примечание. Для каждого класса специфицированных изделий составлен алфавитно-предметный указатель (АПУ), а для классов де-талей – общий.
60

Ось

ФЮРА.753223.001
ФЮРА – код предприятия-разработчика (ТПУ); 753223 – код классификационной характеристики;
001 – порядковый регистрационный номер (порядковый регистра-ционный номер должен соответствовать номеру варианта).
Класс: 750000 – детали – тела вращения и не тела вращения; Подкласс: 753000 – с элементами тел вращения и не тел вращения; Группа: 753200 – с L свыше 5 В (валы, оси и др.);
Подгруппа: 753220 – с элементами не тел вращения, расположенны-ми относительно оси симметрично, с центральным отверстием глухим; Вид: 753223 – с пазами на гранях Т-образными.
6.5. Цель работы
Целью выполнения лабораторной работы является:
изучение принципов и признаков классификации изделий в Клас-сификаторе ЕСКД; 
приобретение практических навыков нахождения в нем кодов клас-сификационных характеристик изделий и конструкторских доку-ментов и присвоения обозначений изделиям и конструкторским документам в соответствии с ГОСТ 2.201, ГОСТ 2.102. 
6.6. Нормативные документы
Нормативные документы, используемые в ходе работы:
ГОСТ 2.201-80 «Обозначение изделий и конструкторских документов»; ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских 
документов»; Общероссийский классификатор изделий и конструкторских доку- 
ментов ОК 012-93 (ОК ЕСКД): а) введение: 
б)  класс 41 «Средства измерений электрических и магнитных ве- 
личин, ионизирующих излучений, средства интроскопии, определения состава и физико-химических свойств веществ»;
в) класс 42 «Устройства и системы контроля и регулирования па-раметров технологических процессов, средств телемеханики, охранной и пожарной сигнализации»;
61

г) класс 43 «Микросхемы, приборы полупроводниковые, электро-вакуумные, пьезоэлектрические, квантовой электроники. Резисторы. Соединители, преобразователи электроэнергии»;
д) класс 73 «Детали – не тела вращения: корпусные, опорные, ем-костные»;
е) класс 74 «Детали – не тела вращения: плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые; аэрогидродинамические; изогнутые из листов, полос и лент; профильные; трубы»;
ж) класс 75 «Детали – не тела вращения с элементами зацепления, арматуры, санитарно-технические, разветвленные, пружинные, ручки, уплотнительные, отсчетные, пояснительные, маркировочные, защитные, посуда, оптические, электрорадиоэлектронные, крепежные»;
и)  Алфавитно-предметный указатель классов деталей (75-76).
6.7. Программа работы
6.7.1. Задание № 1 В целях изучения приемов классификации и кодирования расписать
структуры кодов классификационных характеристик предложенных де-талей (см. варианты заданий) с указанием признаков классификации (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид). При выполнении данного за-дания использовать Классификатор ЕСКД класс 73 и класс 74.
6.7.2. Задание № 2 Используя, классификатор ЕСКД класс 41, класс 42, класс 43, класс
75, Присвоить,исследуемым объектам коды классификационных харак-теристик и записать в соответствии с ГОСТ 2.201-80 полные обозначе-ния этих объектов.
Расписать структуры обозначений изделий и присвоенных кодов классификационных характеристик с указанием признаков классифика-ции (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид).
6.8. Контрольные вопросы 

1. Цели, для достижения которых разработан Общероссийский Клас-сификатор ЕСКД. 

2.
Признаки классификации изделий в классах Классификато-ра ЕСКД.
3. Взаимосвязь ОК ЕСКД, ГОСТ 2.201-80 и ГОСТ 2.102–2013. 

4. Структура кода классификационной характеристики изделия. 

5. Структура обозначения изделий и конструкторских документов. 

6.
Рекомендации и методику по пользованию Классификато-ром ЕСКД
