УДК 531.77

РОЗРОБКА ТАХОМЕТРА НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ

Сліпенчук М.В., студент; Кізім І.В., аспірант; Вужицький А.В., асистент

(Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Україна )

Відомі тахометри М325 та М151, що використовуються в лабораторіях кафедри АЕП, мають низьку точність вимірювання (ціна поділки 50 об/хв ) та важкодоступні в наш час. Тому, метою нашої наукової роботи була розробка цифрового тахометра виконаного з доступних елементів на сучасній елементній базі. Перевага цифрового приладу над існуючими аналогами полягає в більшій точності вимірювання, гнучкості, завдяки якій програмним способом можливо змінити діапазон вимірювання або відкоригувати точність показань відповідно до параметрів певного тахогенератора, та компактних розмірах.

Тахометр виконано на мікроконтролері Atmega 8 сімейства AVR фірми Atmel, який входить до складу блоку вимірювання і аналогового цифрового рідкокристалічного індикатора (РКI), який утворює блок індикації [1]. Прилад містить також блок подільників напруги і блок живлення. Структурна схема тахометру представлена на рисунку 1.

Рисунок 1– Структурна схема цифрового тахометра

Прилад забезпечує вимірювання частоти обертання в діапазонах: 0 - 1000; 0 – 2000; 0 – 3000; 0 – 4000 об/хв. Наявність менших діапазонів дозволяє зменшити похибку вимірювання, тобто збільшити точність показань.

Початок

Ініціалізація. 1 вхід АЦП.

Старт АЦП

c==60

Ні

Так

Вибір характеру відображення інформації

Медіанний фільтр.

Uizm sum =Uizm sum+ Uizm

i=i+1; с=0

Uizm sredn =Uizm sum/8

i=0; Uizm sum=0

Розрахунок частоти 
обертання і виведення її на індикатор

BUFFER[c++]=ADC_data

i==8

n>1950 об/хв

n>950 об/хв

n>2950 об/хв

1 вхід АЦП

3 вхід АЦП

2 вхід АЦП

4 вхід АЦП

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Рисунок 2 – Алгоритм роботи програми цифрового тахометра

Зміна діапазонів вимірювання здійснюється автоматично в залежності від величини частоти обертання, що забезпечується програмним кодом. Також тахометр дозволяє при необхідності переводити частоту обертання в кутову швидкість, що забезпечується кнопками SB1 і SB2 в блоці вимірювання.

Тахометр має чотири подільника напруги, на які надходить сигнал з тахогенератора. В якості тахогенератора може використовуватися розповсюджений тахогенератор типу ТМП-30. З виходу кожного подільника потенціал подається на один з чотирьох входів АЦП, який є вбудованим в мікроконтролер [2].

Алгоритм роботи цифрового тахометра приведений на рисунку 2 [3].

Після включення тахометра відбувається ініціалізація портів вводу-виводу, АЦП і РКІ, і включається 1-й канал АЦП. 60 наступних вибірок АЦП записуються в буферний масив BUFFER, після чого всі елементи масиву упорядковуються за збільшенням, а за результат береться елемент з середини масиву (медіанний фільтр). З восьми значень, відібраних за допомогою медіанного фільтру, знаходиться середнє арифметичне, після чого відбувається визначення значення частоти обертання і виведення його на індикатор. Дана цифрова фільтрація дозволяє одержати стабільне відображення на індикаторі поточного значення частоти обертання. Виведення інформації на РКІ забезпечується 3 рази за секунду. В процесі роботи тахометра, в залежності від того, який встановлено діапазон вимірювання, працює лише один відповідний вхід аналогово-цифрового перетворювача (АЦП), встановлений програмним кодом. В процесі роботи пристрою можна змінити характер інформації, що відображається:

- відображати частоту обертання в об/хв.;

- або відображати кутову швидкість в рад/с.

Вартість пристрою в комплектації, приведеній на структурній схемі, складе біля 85 грн. Замість РКІ може використовуватися 7-ми сегментний світлодіодний індикатор, що суттєво зменшить вартість пристрою. В цьому випадку вартість складе 35 грн., що дає можливість забезпечити ними лабораторії замість аналогових приборів.

Висновки. Розроблений цифровий тахометр має невелику вартість, доступність елементів, високу точність вимірювань, що дозволяє його використовувати в лабораторіях енергетичного факультету замість стрілочних тахометрів, що мають невелику точність.

Перелік посилань

1. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 352 с.

2. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL. – М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2004. – 560 с.

3. Автоматика и автоматизация производственных процессов : [ По инж. спец. / И.И.Мартыненко, Б.Л.Головинский, Р.Д. Проценко, Т.Ф. Резниченко]. – М.: Агропромиздат, 1985. – 335 с.